# 初探砖用卡尺测量结果不确定度的评定与校准论文_伍水生

广州广电计量检测股份有限公司 510000

摘要：为了提高砖用卡尺测量结果的准确性，对其测量结果的不准确度进行评定是十分必要的，基于此，本文结合砖用卡尺的工作原理和计量特性对其测量结果的不确定度进行了分析与评定，并据此提出了校准的具体措施，以供参考。

关键词：砖用卡尺；校准方法；计量特性；测量结果不确定度

前言：砖用卡尺主要是用来对砌墙砖瓦的尺寸、弯曲、凹凸情况、高度及深度进行测量的工具。砖用卡尺由测尺、测量尺框、支撑框、左支撑框、右支撑框组成，具有计量范围较广的特点。考虑到其测量对象主要是与房屋建筑相关，因此，其砖用卡尺测量结果的准确与否对房屋质量与人身安全都有十分重大的影响，下面就针对砖用卡尺测量结果不确定度的评定展开论述。

1概述

1.1测量方法：依据JJF（浙）1109-2014《砖用卡尺校准规范》。

1.2环境条件：温度（20±5）℃，相对湿度不大于80%。

1.3测量对象：砖用卡尺。

1.4测量标准：量块。

1.5测量过程：在规定的环境条件下，用5等量块对砖用卡尺的弯曲度尺和主尺的示值误差进行校准，示值误差以该点示值与量块尺寸之差确定，取校准点中示值误差为该点的示值误差。

2测量模型

4不确定度来源分析

4.1砖用卡尺对线误差引入的不确定度分量u1；

4.2量块引入的不确定度u2；

4.3砖用卡尺和量块间线膨胀系数引入的不确定度u3；

4.4砖用卡尺与量块间温度差引入的不确定度u4。

5标准不确定度的评定

5.1砖用卡尺对线误差引入的不确定度分量u1

对于弯曲度分度值为0.1mm和主尺分度值为0.5mm的砖用卡尺，对线误差分布区间为±0.05mm和0.25mm，均匀分布，由公式得

5.4砖用卡尺与量块间温度差引入的不确定度u4

砖用卡尺和量块间存在温度差，以等概率落于区间±0.5℃内任何处服从均匀分布，其区间半宽为0.5℃，测量尺寸为L和线膨胀系数11.5×10-6/℃，校准点的标准不确定度计算如下：

8.2实验室内相对湿度不超过80%RH。

8.3校准前，将被校准砖用卡尺放在室内，且平衡温度时间在2h以上。

8.4校准项目和校准工具

如表1所示

表1 砖用卡尺校准所需的工具与校准项目清单

8.5校准方法

8.5.1外观

目力观察。

8.5.2各部分相互作用

目力观察和手动试验。

8.5.3各部分相对位置

用眼力或塞尺进行测量与比较观察，必要时可采用工具显微镜或读数显微镜进行测量。

8.5.4标尺标记的宽度和宽度差

采用工具显微镜或读数显微镜进行标记测量，其中主标尺、游标尺的标记应至少各抽检３条。标记宽度差以受测标记中最大与最小宽度之差确定。

8.5.5测量面和测深尺工作面的表面粗糙度

将表面粗糙度与比较样块进行比较测量，选取最接近的表面粗糙度比较样块值作为测量的最终结果。

8.5.6重复性

在同一条件下，移动卡尺至任一位置，重复5此，保证使测量面与量块或平板接触，分别读数并记录，重复性以最大与最小读数差值确定。

8.5.7漂移

目力观察。在测量范围内的任意位置紧固尺框，在1h时间内每隔15min观察1次，显示值的变化不大于规定值。

8.5.8零值误差

将砖用卡尺置于平板上，移动尺框，使测深尺测量面与平板正常接触，分别在尺框紧固和松开的情况下，用目力观察。必要时用工具显微镜测量。

8.5.9 示值误差

用5等量块测量，测量点的分布：对于测量范围上限在250mm内的砖用卡尺，不少于均匀分布3点，81.2mm、161.5mm和241.8mm点。对于测深尺不超过10mm，检定点不少于均匀分布3点，3.2mm、7.5mm和10mm点。

9校准结果的处理

经过校准的砖用卡尺出具校准证书。

10复核时间间隔

根据实际情况确定复核的时间，一般间隔在1年以内。

11结语

本文分析了砖用卡尺测量结果的不确定性评定的主要过程，并提出了相应的校准方法，针对现阶段砖用卡尺测量所出规范的理论知识做出了实际探究，可以为从事计量校准的相关人员提供一定的技术参考。

参考文献：

[1]JJF1059－1999《测量不确定度评定与表示》．中国计量出版社．

[2]一种测量零件高度及重量的深度卡尺的设计及应用[J].周良春.武汉船舶职业技术学院学报.2017（02）

[3]中国计量测试学会.一级注册计量师基础知识及专业实务[M].北京：中国计量出版社，2009.

[4]JJF1059.1—2012测量不确定度评定与表示[S].

[5]国家质量监督检验检疫总局.国家计量检定规程JJG30-2012《通用卡尺》[S].中国计量出版社，2012

[6]国家质量监督检验检疫总局JJF1071《国家计量校准规范编写规则》[S].中国计量出版社，2011

[7]高度卡尺示值误差测量值的不确定评定[J].周阳，罗超.计量与测试技术.2015（11）

[8]数显卡尺示值误差的测量结果不确定度计算[J].尹颖，宗晓宁.标准化报道.2000（02）

论文作者:伍水生

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c2ee0bad9517da87047f8483.html