# 温度计检定中的相关问题研究论文_周立松

周立松

哈尔滨市阿城区质量技术监督检验检测中心 黑龙江 哈尔滨 150300

摘 要 压力式温度计和双金属温度计是工业生产中常用的温度计，而水银温度计和普通玻璃液温度计则为日常生活中常用的温度计。在检定压力式温度计和双金属温度计时，经常会遇到一些与规程相矛盾的情况。现就温度计检定中的相关问题进行探讨与研究，旨在为计量监督管理人员提供参考。

关键词 温度计 检定 相关问题

在通常情况下，温度计的上下限处都有不小于最大允许误差的刻度，以便在示值超出上下限时也可以读数和计算误差。但是，压力式温度计和双金属温度计没有这类刻度。当温度计在上下限的误差在0.5℃以内时，可以通过调整槽温让指针显示在有刻度值的范围内。当误差大于0.5℃而小于等于1.5℃时，如果严格按照规程检定，那么就无法使指针进入可以读数的范围，就会遭遇无法读数的尴尬情况。在检定双金属温度计时也会遇到同样的问题。

1.常见温度计的检定

1.1水银温度计检定的相关问题探讨

改进水银温度计的检定方法。水银温度计检定通常都是批量进行，但受制于客户的取件时间，加之送检温度计五花八门，极易造成浪费。例如：-50℃～50℃的温度计，低温槽必须制冷到-50℃检定此温度点，并且只为检定这一支温度计（低温槽内可同时检定10支温度计）。低温槽功率以4kW计，从室温使槽内酒精温度降到-50℃需要3h左右，耗电12kW•h。同样的情况也出现在高温段，有时仅有一支或几支300℃的温度计需检定，但也必须升到300℃温度点，消耗电能可想而知。目前使用的油槽，只要温度超过200℃就会产生大量浓烟，浓烟只能通过抽风机直排室外，不仅污染了环境，同时也加速了温室效应。此外，每次检定都要存到一定数量，拖延了检定时间。为了实现节能减排、减少污染、提高工作效率，必须统筹安排好温度计的检定过程。以某单位为例，2018年检定水银温度计4000多支，90%的水银温度计都可找到相同型号替代，甚至相同外观和使用功能。为此我们设想，水银温度计可由当地计量检测机构统一管理，由于水银温度计大多外观型号相同、价格便宜，送检时可以从当地计量检测机构换取相同外观型号和用途的温度计，当日送检即可换取一支已检定合格并且当日出具检定证书的温度计。而计量检测机构对收到的温度计可以进行统筹安排，分批次大量检定相同量程段的温度计，不用每次检定都升到300℃，或者降至-50℃，这样不仅合理地利用了能源、减少了污染，还提高了工作效率。

1.2玻璃液体温度计检定应注意的问题

（1）必须注意浸没标记。全浸玻璃温度计在检定时应尽量浸没至被测温度的 分度线处；局浸玻璃温度计在检定时应浸没至规定的浸没线或浸没标记处。如果全浸玻璃温度计作局浸使用，或局浸玻璃温度计检定中未浸没至规定的浸没位置或露出液柱温度与规定的露出液柱温度不同，则由于露出液柱温度的差别会影响感温液体膨胀发生变化，从而引起露出液柱误差的产生。

（2）玻璃液体温度计应垂直插入恒温槽中。插入不垂直是温度计示值检定中的重要误差来源，其温度误差的影响量为非定值，随分度值的增大而增大，不消除它的影响会长期将该项误差引入到示值检定结果中。其原因可能由以下两方面引起：恒温槽与地面不垂直。可能由地面不平或恒温槽四脚不平衡引起。因此，恒温槽在安装时或挪动后要用框式水平仪对槽体进行调整，以达到与地面垂直。上下插孔不同心，或由于长期使用导致弹簧片松紧度改变而造成的温度计插入不垂直。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆调整方法：使槽体温度恒定不变，调整读数水平，分别从前后两个方向读数，如读数相同则证明温度计已垂直插入，否则对上下插孔及弹簧片进行调整。

2.工业生产中常见温度计的检定

2.1压力式温度计回差及重复性的检定

压力式温度计检定规程规定：“温度计在正反行程示值的检定中，在各检定点上分别进行多次示值检定，计算出各点同一行程示值之间最大差的绝对值,即为温度计的重复性。”根据规程的规定，结合以往工作经验，在检定中最好同时使用两个恒温槽，一个作为主检恒温槽，一个作为辅助恒温槽。主检恒温槽用于检定测试，辅助槽用于改变被检表在被检点的温度。当检定低于室温的正行程检定点时，辅助恒温槽的温度应低于主检恒温槽的温度，在主检恒温槽中加热升温、恒定、读取一次读数后，迅速将感温包取出，放入低温辅助恒温槽中，待被检表温度下降后，再将感温包放回主检恒温槽中，待稳定后读数。如此反复几次，便得到该表在该检定点的正行程的误差和重复性。其中，检定正行程高于室温的被检点时，用室温代替辅助恒温槽即可。在反行程的重复性检定中，应使辅助恒温槽的温度高于主检槽的温度5℃，主检恒温槽的温度由高温向低温递减；在某一检定点,待温度稳定、读数后，将感温包迅速移至温度较高的辅助槽中，待被检表温度升高后，再移回到主检恒温槽,待温度稳定后读数。这样便可测得该点的回程误差和回程重复性。总之，压力式温度计的检定过程比较繁杂，需要认真、耐心、细致地工作，以取得较为准确的检定结果。

2.2双金属温度计的检定及注意事项

要求相对湿度小于等于85%、温度在15℃-35℃之间时，检定双金属温度计。检定时检定设备的工作环境应满足其相应规定的条件。检定方法应满足JJG226-2001中华人民共和国国家计量检定规程中的规定要求。双金属温度计的允许误差限以及最大允许误差和准确度等级均应符合规定。

（1）检查温度计外观。要确保温度计的配件牢固、保持温度计表面整洁、光滑，另外检定时还要求温度计没有腐蚀且克线完整，玻璃的表面要干净，不能影响读值；要求双金属温度计的指针不能接触度盘且要保持完整，但距离也不能太远，一般要小于等于5mm；温度计表盘上应清晰可见次温度计的详细信息。

（2）检查温度计的示值误差。首次检定的双金属温度计，必须有四点以上检定点，后续可以有三点检定，并且在整个测量范围上应均匀分布监测点。在测量上、下限值时，只需要进行单向行程检定，其他位置则需要检查每一个点。

（3）检查角度调整误差。角度调整误差示值的检查通常可以在室温下进行，应遵循误差必须小于或等于最大允许误差绝对值的要求。

（4）检查回差。应同时进行示值误差和回差检查，同样应遵循误差必须小于或等于最大允许误差绝对值的要求。

（5）检查温度计的重复性。在检查温度计回差和示值中，应该在各检定点上分别重复三次，双金属温度计的重复性应不大于最大允许误差绝对值的1/2。

（6）检查设定点的误差。首次温度计的检定，应设定0.9，0.5以及0.1三个点进行检定，首次检定后，在使用过程中或者再进行检定时，只允许在一个温度点上进行误差设定，要求设定点的误差应该小于等于1.5倍最大允许误差。

（7）检查温度计的热稳定性。可分为两次进行热稳定性的检查，首先要在恒温槽中插上要检定的温度计，检查过程中要根据三种不同的温度持续三个不同的时间，其中持续24小时上限300℃温度，再持续12小时400℃温度，接着持续4小时的500℃温度。在这个过程中，要求上限温度的波动范围只能低于或等于2℃。

3.结语

综上所述，我们必须经常定期按照相关检定标准和规程来检定温度计，以确保其测量的准确性。因此，建议相关单位：要么制造商在制造温度计时加上适当的展宽刻度以利于读数，要么对规程作适当的修改，允许在检定上下限时调整槽温的最大值，以达到该温度计的最大允许误差。

论文作者:周立松

论文发表刊物:《中国科技教育（理论版）》2019年11月

论文发表时间:2020/1/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c80e94f26bc5bb4cad9244f5.html