# 浅谈数字万用表的使用方法与修理技巧论文_王玲

国网自贡供电公司

摘要：数字化电子技术正在不断发展，新材料、新结构器件的陆续诞生，使数字技术的进步为现代电能计量、电测仪器仪表技术的实际应用提供了有力的支持，并逐渐替代了原先的指针式仪表，在各行各业中的应用越来越广泛。数字式万用表在电力系统的应用中也大显身手，为电网的快速发展提供了有力的支持。本文就电力行业中常用数字式万用表的使用方法及常见故障的修理进行一些探讨。

关键词：数字式万用表；使用与故障修理；A/D转换器

一、数字万用表使用方法

1.1二极管的测量。数字万用表可以测量发光二极管、整流二极管。测量时，表笔位置与电压测量一样；用红表笔接二极管的正极，黑表笔接负极，这时会显示二极管的正向压降。

1.2三极管的测量。先假定A脚为基极，用黑表笔与该脚相接，红表笔与其他两脚分别接触其他两脚；若两次读数均为0.7V左右时，然后用红表笔接A脚，黑笔接触其他两脚，若均显示为“1”，则A脚为基极，否则需要重新测量，且此管为PNP管。

1.3 MOS场效应管的测量。N沟道的有国产的3D01、4D01，日产的3SK系列。G极的确定：利用万用表的二极管档。

1.4电压的测量。①直流电压的测量，如电池、随身听电源等。首先将黑笔插进“COM”孔，红笔插进“νΩ"。把旋钮选到比估计值大的量程，接着把表笔接电源或电池两端，保持接触稳定。数字可以直接从显示屏上读取，若显示为“１”，则表明量程太小，那么就要加大量程后再测量。②交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样，不过应该将旋钮打到交流档“Ｖ～”处所需的量程即可。

１.５电流的测量。①直流电流的测量。先将黑表笔插入“ＣＯＭ”孔。若测量大于２００ｍＡ的电流，则要将红表笔插入“１０Ａ”插孔并将旋钮打到“１０Ａ”档；若测量小于２００ｍＡ的电流，则将红表笔插入“２００ｍＡ”插孔，将旋钮打到２００ｍＡ以内的合适量程。②交流电流的测量。测量时档位应该打到交流档位，电流测量完毕后应将红笔插回“νΩ"孔。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

１.６电阻的测量。将表笔插进“ＣＯＭ”孔和“ＶΩ”孔中，把旋钮打到“Ω”中所需的量程，用表笔接在电阻两端金属部位，测量中可以用手接触电阻。

二、使用数字万用表的注意事项

２.１数字万用表应定期校准，校准时应选用同类或精度更高的数字仪表，按先校直流档，然后校交流档，最后校电容档的顺序进行。

２.２注意正确选择量程及红、黑表笔插孔。

２.３改变量程时，表笔应与被测点断开。不得带负载切换量程。

２.４测量电流时，切忌过载。严禁超量程测量。

２.５不测量时，应随手关断电源。

２.６不允许使用电阻档和电流档测量电压。

２.７测１０Ω一下精密小电阻时（２００Ω档），先将两表棒短接，测出表棒线电阻（约０.２Ω），然后再在测量中减去这一数值。

２.８尽管数字万用表内部有比较完善的各种保护电路，使用时仍应力求避免误操作。

２.９数字万用表自动断电后若要重新开启电源，可连续按动电源开关两次。

三、数字万用表修理方法

３.１断路法。把可疑部分从整机或单元电路中断开，若故障消失，表示故障在断开的电路中。此法主要适合于电路存在短路的情况。

３.２测元件法。当故障已缩小到某处或几个元件时，可对其进行在线或离线测量。必要时，用好的元件进行替换，若故障消失，说明元件已坏。

３.３干扰法。利用人体感应电压作为干扰信号，观察液晶显示的变化情况，常用于检查输入电路与显示部分是否完好。

３.４感觉法。凭借感官直接对故障原因做出判断，通过外观检查，能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路上铜箔翘起及断裂等；可以触摸出电池，电阻，晶体管，集成块的温升情况，可参照电路图找出温升异常的原因。

３.５测电压法。测量各关键点的工作电压是否正常，可较快找出故障点。如测Ａ／Ｄ转换器的工作电压，基准电压等。

３.６短路法。在前面所讲的检查Ａ／Ｄ转换器方法里一般都采用短路法，这种方法在修理弱电和微电仪器时用得最多。

四、数字万用表修理技巧

４.１若出现测量数据不稳，且数值总是累计增大，短接Ａ／Ｄ转换器的输入端，显示数据不为零的情况，则一般是０.１μＦ的基准电容性能不良所引起的。

４.２若个别档有问题，说明Ａ／Ｄ转换器和电源部分都工作正常。因直流电压，电阻档共用一套分压电阻；交直流电流共用分流器；交流电压和交流电流共用一套ＡＣ／ＤＣ转换器；其它如Ｃｘ，ＨＦＥ，Ｆ等都由独立的不同转换器组成。

４.３若所有档均不能工作，应重点检查电源电路和Ａ／Ｄ转换器电路。检查电源部分时，可取下叠层电池，按下电源开关，用正表笔接被测表电源负，负表笔接电源正，开关打到二极管测量档。若显示的是二极管正向电压，则说明电源部分是好的；若偏差大，则说明电源部分有问题。

五、数字万用表损坏原因及对策

５.１数字万用表损坏是由于测量的电压电流超过量程范围所造成的。在测量直流电压时，所测电压超出测量量程，同样易造成表内电路故障。在测量电流时如果实际电流值超过量程，一般仅引起万用表内的保险丝烧断，不会造成其它损坏。

５.２数字万用表损坏是因错误选择１０００Ｖ直流电压档位造成的。如果超出１０００Ｖ，则很有可能造成万用表损坏。如果测量的电压超出量程，可采用电阻降压的方法加以测量。

５.３数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成的。如在测量交流市电时，测量档位选择置于电阻档，这种情况下表笔一旦接触市电，瞬间可造成万用表内部元件损坏。

六、结束语

目前，国内生产数字万用表的厂家甚多，价格、元器件的配置及组装造成的质量优劣不等。对双面复铜板的质量问题，在修理中是不易发现的。数字万用表由于使用和保管不当，在实际使用检测时易造成表内元件损坏，产生故障。因此，正确掌握数字万用表的使用方法及修理技巧是很有必要的。

参考文献：

[1]宛杰,何文波.数字万用表故障检测与排除的实用方法[J].大连轻工业学院学报, 2007,(01) .

[2]王长清.万用表在质量检测中的应用与分析[J]. 中小企业管理与科技, 2007,(10).

论文作者:王玲

论文发表刊物:《基层建设》2016年10期

论文发表时间:2016/8/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cfb8762d9d0e9959e72fcb18.html