# GE-HDE1.5T论文_贾建鸣

山东省乳山市人民医院磁共振室 山东乳山 264500

【摘 要】分析了所用GE-HDE1.5T磁共振使用过程中遇到的两例白噪声伪影产生的原因，并从多个环节入手，排除故障，消除伪影，并由此强调设备的环境因素对MRI图像质量的重要性。

【关键词】MRI；GE-HDE 1.5T磁共振；MRI白噪声伪影

Two Case of Artifact for GE -HDE 1.5T MR Analyzer

Jia Jian Ming

随着医疗技术水平的发展，磁共振作为一种比较新的医学影像检查手段，在临床已经得到了越来越广泛的应用。与其他医学影像技术相比，MRI 是出现伪影最多的一种影像技术，而噪声伪影的出现，原因也是非常复杂。现对实际工作中出现的两次噪声伪影检修分析如下：

白噪声伪影一、扫描图像连续出现明显的白噪声伪影。

检修：1、检查线圈2.检查线圈的固定块。

3.检查床板。

4.检查屏蔽电源地线。

发现屏蔽电源地线松动，拧紧底线问题解决。

同时做SPT.EPT TRPD DC OFFSET GROULIENT SHIM DQA 等校准，做grafidy校准。

白噪声伪影现象二、扫描图像白噪声偶尔出现。

检修1、注意设备环境的湿度、温度，保持主机及工作站硬盘空间小于80%，仔细检查进入磁体间的人员是否携带有磁物品。

2.发现有时设备环境噪声强，开磁体间的门后，检测到较强的白噪声。

3、磁体间的照明灯电源对设备有较强的干扰。

关闭磁体间照明灯启电源并关闭磁体间门，进行扫描一周，发现此现象消失。

所以将磁体间的照明灯全部换成LED灯。此现象消失。

分析：MRI图像中每个点的信息都由频率和相位编码决定，当接受信息的频率和相位编码受到外界干扰时，将导致图像伪影的出现。因此我们只有识别伪影，分析其产生的原因，才能找到消除伪影的方法，从而提高图像质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于磁共振图像出现的伪影，我们大致将其分为环境相关部分、硬件相关部分、图像处理相关部分及患者相关部分的伪影。

硬件相关的伪影有：静磁场不均匀（磁体）；射频不均（线圈、射频部件）、易产生层间交叉伪影、拉链伪影、射频噪声等伪影；非线性梯度、梯度场不均（梯度部件），易产生涡流、非线性、几何变形等伪影。

图像处理相关方面的伪影与PSD、软件相关，易产生卷褶、化学位移、截断、部分容积效应、数据错误等伪影。

与患者相关的伪影有：运动伪影、磁敏感伪影、金属伪影。

与环境相关伪影有：射频泄漏/干扰，运动的金属、突然的温度改变等。这两次出现的伪影皆与环境相关。

小结：MR成像质量首先与其MRI设备的硬件指标有关，同时MRI系高精密的医学影像设备，它对其环境及配套的要求也是非常的严格，在MRI检查机房位置的选择上，应远离有较大移动的金属物品，如远离有汽车通行的通道，与普通X线检查的诊视床、CT扫描架要有一定的距离，因当有较大移动的金属物品靠近磁体时，将影响主磁场的均匀性，影响MR成像的质量。要做好检查机房的射频屏蔽和磁屏蔽，以防外界无线电波干扰磁共振信号。其次，MRI成像系统是由主磁场系统、梯度系统、均场系统、射频系统、辅助设备等多个子系统组成的非常复杂的系统，根据检查部位及检查目的的不同，选用不同的序列，每个序列有多个成像参数，在系统的安装调试过程中认真调整系统的各项参数是十分重要的。为使设备正常运转，还必须保证机房的温湿度，保证磁体冷却系统的正常运转。同时在设备的使用过程中，建立一整套的使用维修保养制度是十分必要的。每日检查病人前，应先做DQA，检测设备的运行状态，必要时作相应的调整，以使设备处于最佳的状态，保证图像质量。定期对设备进行维护和保养。

参考文献：

[1]赵喜平磁共振成像系统的原理及应用[M]，北京：人民卫生出版社，2005

[2]张泽宝，医学影像物理学（第二版）北京人民卫生出版社。

[3]张平寅，磁共振成像技术探讨，医疗卫生装备，2005

[4]胡新民，医学物理学（第六版），北京人民卫生出版社，2005.

[5]Sinha N，Ramakrishnan AG..Quality assessment in magnetic resonance images[J].Crit Rev Biomed Eng，2010，38（2）：127-141.

[6]徐子森，等，影响MR成像质量的因素分析[J].医疗设备信息，2003（9）：31-34.

论文作者:贾建鸣

论文发表刊物:《航空军医》2015年9期供稿

论文发表时间:2015/12/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d178f2a49e632657ad6017b6.html