# 离子色谱法在锅炉水质检测中的应用论文_梁耀成

广西壮族自治区特种设备检验研究院贵港分院

摘要：伴随着社会经济的发展和科学技术的进步，当前锅炉发展也逐渐大型化高参数化，其安全运行非常重要，因此定期做好锅炉水质检测是非常重要的工作。本文结合笔者多年的工作研究实践，探讨离子色谱法在锅炉水质检测中的应用，以供参考。

关键词：离子色谱法；锅炉水质检测；实践应用

锅炉原水通常含有较多杂质，其中含有的镁离子和钙离子代表了水的硬度，会导致锅炉结垢的情况。在运行时，锅炉原水蒸发导致其锅水进一步浓缩，形成水垢，这又降低锅炉受热面传热的效率，引起燃料浪费，严重的还会导致锅筒鼓包[1]。水管爆管的后果，形成严重的安全隐患。这些隐患使得锅炉水质不合格，其不符合GB/T1576-2018《工业锅炉水质》、GB/T12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》要求和标准[2]。这也决定了工作人员必须重视锅炉水质的检测，保证其安全运行。而在现有的锅炉水质检工作中，大多数人员依旧应用传统的测定离子含量技术，这种技术在操作上比较繁琐，灵敏度不高，还大大增加人力成本与时间成本，产生较多化学试剂废液。越来越多学者提倡应用离子色谱法对工业循环冷却水或锅炉水进行测定，检测其中的氯、氟、亚硝酸根、硫酸根等，这种方法应用下整个操作的自动化程度提升了，与传统的相比还能对多种阴离子进行测定，大幅度提高工作效率。

1.锅炉水质检测项目

现阶段，对锅炉水质的检测项目主要包括以下几点：pH值、溶解固形物、氯离子、碱度、含氧量、硬度等等。其中，碱度表示水中能够接受氢离子的能力，有一定的碱度不但能够预防酸性腐蚀，便于将有杂质的污垢排出并提高速度。但也要注意不能碱度过高，否则会使得碱腐蚀。因此锅水需要有一定的pH值与碱度。而氯离子则为水中最常有的阴离子，其具有较强极化度，会加速腐蚀的速度，因此对氯离子含量进行测定能反映出锅炉水品质。另外水中还会有氧元素导致氧腐蚀，测定的指标中有氧含量。纵观锅炉水质的测定指标最重要的是硬度，这是钙离子与镁离子总和，一般来说，锅炉结成水垢概率与水硬度相关，硬度越大，概率越高，工作人员要重点检测硬度[3]。

2.传统水质检测技术

2.1检测硬度

硬度的检测要取样，加入氨-氯化铵缓冲溶液，再加入指示剂，待水样颜色呈现蓝色后，代表没有硬度。如果是紫红色，则代表有硬度，工作人员再应用EDTA标准溶液滴定水样，直到水样为蓝色，最后记录EDTA使用量，计算出硬度的含量。

2.2检测氯离子

取样后滴入酚酞试剂，如果水样呈红色，则加入硫酸溶液，待水样为无色，如果呈现无色则滴入氢氧化钠溶液，直到水样为微红色，再滴入硫酸溶液，水样就会呈现无色。随后，加入指示剂，采用硝酸根标准溶液滴定到水样为橙红色，最后准确记录硝酸根的消耗量，采用公式将氯离子浓度推算出来。

3.离子色谱法水质检测技术应用

3.1离子色谱法水质检测技术的应用原理

这是一种高效液相色谱，其原理是离子交换原理，能够对多种阴离子或阳离子进行分析[4]。通常情况下水质分析离子色谱系统构成如图1所示，选择淋洗液时，则应用氢氧根体系或碳酸根体系对阴离子进行分析，应用甲烷磺酸对阳离子进行分析，取样后在泵作用下，淋洗液冲洗定量环带样品进入色谱柱进行分离。分析阴离子过程中，抑制器装置电解产生氢离子，以阳离子交换膜和淋洗液氢氧根离子结合后生成水。碳酸氢根/碳酸根体系和氢离子结合后生成碳酸，再分解为二氧化碳和水。进行阳离子分析过程中，抑制器装置电解产生氢氧根，以阴离子交换膜和淋洗液氢离子结合生成水，降低背景电导后提高待测离子相应，最后为电导检测器的检测。

图1 离子色谱系统构成图示

3.2应用一

3.2.1子色谱仪器参数和方法分析

进行实验应用仪器为赛默飞ICS-2000离子色谱仪，含有阴离子淋洗液发生器EGC-KOH、柱温箱、泵、CSR-4mm阳离子抑制器、ASRS-4mm阴离子抑制器和电导检测器，阴离子色谱柱选择IonPac AG19保护柱、IonPac AS19分析柱，阳离子色谱柱选择IonPac CG12保护柱、IonPac CS12分析柱。控制1.0mL/min流速、25μL定量环和30°C柱温，检测温度是35°C，氢氧根浓度是12mmol/L，阳离子淋洗液是16mmol/L甲烷磺酸，取出1.0mL采用18.2MΩcm去离子水定容到1000mL。这种方法需要保留时间定性，外标法定量。

3.2.2样品前处理

稀释原水1倍和锅炉水5倍，过0.22μm滤膜进样分析。

3.2.3离子色谱方法学验证

取1000mg/L Ca2+、Mg2+标准储备液，将其配置为0.1、0.5、2.0、5.0和10.0mg/L浓度的混合标准溶液，吸取一定量1000mg/L Cl-标准储备液，以上述色谱条件进行分析，依次进样，对应的线性方程分别是y=0.3520x、y=0.558 3x、y=0.263 3x，对应系数分别是0.9997、0.9999、0.9992，再计算3倍信噪比的检出限。

3.2.4对比试验

取原水和锅炉水样各一份，通过滴定法、离子色谱法对氯离子、钙离子与镁离子进行测定，对比结果，发现测定结果差异不明显，而在操作上离子色谱法具有更高的自动化程度，准确度指标上，锅炉水可能存在一些干扰离子滴定终点，使得终点变色不明显，有滴定误差，由此可知离子色谱准确性更高。具体见表1。

表1 离子色谱法与滴定法测定结果对比

3.3应用二

3.3.1实验仪器与应用试剂

采用瑞士790Personal IC型离子色谱仪、计算机、电导率检测器、自再生式离子抑制器以及色谱工作站，实验应用水是超纯水，控制18.2MΩcm电阻率，控制1.0mL/min流量操作条件，保持低于18MPa压力和16μS/cm电导率，每升水有2ml浓硫酸再生液，混合2mg氯离子与10mg磷酸根离子，配置阴离子淋洗液的方法如下：首先是碳酸钠母液，要求称出1.802优级纯的碳酸钠，再加入超纯水溶解，将其定容为100ml，通过抽滤器滤掉细小颗粒。其次是碳酸氢钠母液，要求称出1.512g优级纯的碳酸氢钠，融入超纯水将其溶解后，定容到100ml，再通过抽滤器同上步骤处理。随后取出10ml储备液，采用超纯水定容到1L作为淋洗液，将其配置为每L中含有1.7mmol碳酸钠与1.8mmol碳酸氢钠的淋洗液。

3.3.2应用步骤

首先是样品预处理。应用0.22μm微孔滤膜过滤样品，若样品有着较高的离子浓度，那么必须将其稀释。其次是分析样品。将离子色谱仪主机和自动进样器电源打开后，再打开790软件工作系统。切换仪器抑制器，通过10min走基线，如果需要更换淋洗液，需要的时间较长，但能达到离子平衡，而走基线比较平稳，压力正常，电导率正常。一旦电导率较大，就要切换抑制器，完成基线后将其关闭。分析进标样和样品时，要对样品测定的程序进行编辑，将标样和样品依次放入自动进样器当中，设定开始后仪器进行自动测量。处理数据过程要求工作人员在测量前标定标样，再处理数据，最后利用外标法自动定量分析样品。

3.3.3对比试验

表2 离子色谱仪校验结果

从表2结果看，两者差距较小，离子色谱法与容量法相比更准确，炉水水样存在一些干扰离子因素，使得终点变色突跃不明显，有滴定误差，一定程度影响检测结果。

4.结束语

综上所述，对锅炉水质进行检测，是锅炉安全稳定运行的关键，才能确保锅炉的安全运行。当前应用的锅炉具有大型化高参数化的特点，必须增加水质检测频次，才能对锅炉运行状况进行实时的监控，掌握其情况。通过对先进离子色谱法水质检测技术的应用，有助于缩短检测的时间，提高检测的真实性，应用过程的自动化程度也更高，这是当前应用离子色谱法进行锅炉水质检测的主要方法和未来的应用优化趋势，在未来更先进科学技术的开发和推广普及下，更多先进仪器将得到应用，而离子色谱法水质检测技术也将得以进步。

参考文献：

[1]苗琪.锅炉水质检测方法探析[J].化工管理，2016，11（2）：214.

[2]工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定·离子色谱法[S].北京：中国标准出版社，2009.

[3]玉散江.锅炉的水质检测方法分析[J].中国机械，2013，11（8）：114-115.

[4]林肯，卢沛，娄永生.离子色谱法在锅炉水质检测中的应用[J].辽宁化工，2018，47（7）：704-706.

论文作者:梁耀成

论文发表刊物:《基层建设》2019年第17期

论文发表时间:2019/9/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d4e3467168819f1eeff0a11a.html