# 便携式血糖监测仪与生化分析仪检测糖尿病患者血糖的结果研究论文_索朗卓玛

西藏林芝市波密县卫生服务中心检验科 860300

摘要：目的：研究便携式血糖监测仪与生化分析仪检测糖尿病患者血糖的结果。方法：选取我院收治的糖尿病患者共160例，收治年限在2012年10月~2015年8月，将其随机分为两组，每组80例。其中一组使用便携式血糖监测仪，称为观察组；另一组使用生化分析仪，称为对照组。对比两组患者的血糖检测结果。结果：观察组的清晨空腹血糖和早餐后两小时的血糖均略低于对照组患者（P＜0.05），经过计算相关系数，发现两种检测方式存在相关性。结论：便携式血糖检测仪的血糖检测结果稍低于生化分析仪，结果存在相关性。便携式血糖检测仪具有快速、简便的特点，可用于糖尿病患者自我监测血糖。

关键词：便携式血糖监测仪；生化分析仪；糖尿病；血糖

糖尿病是一种以高血糖为特征的代谢性疾病，其作为临床上常见的慢性病之一，具有发病率高的特点，患者通常需要长期治疗。所以血糖自我监测在糖尿病患者的血糖控制中具有重要意义[1]。本次研究选取我院收治的糖尿病患者共160例，研究便携式血糖监测仪与生化分析仪检测糖尿病患者血糖的结果。

1 基线资料和方法

1.1 基线资料

选取我院收治的糖尿病患者共160例，收治年限在2012年10月~2015年8月之间，将其随机分为两组，每组各有80例患者。

对照组：该组共有40例男性患者，40例女性患者，年龄跨度为32~68岁，平均年龄为（50.25±1.35）岁。

观察组：该组共有39例男性患者，41例女性患者，年龄跨度为33~69岁，平均年龄为（50.24±1.36）岁。

两组糖尿病患者的性别分布以及平均年龄等基线资料，通过统计学软件SPSS16.0进行计算，能判定无统计学意义（即P＞0.05）。

1.2 方法

对照组：该组糖尿病患者使用生化分析仪进行血糖检测。患者入院之后采集清晨空腹静脉血以及早餐后两小时静脉血，采用我院检测科AU480全自动生化分析仪检测血浆血糖水平，检测试剂为原机配套试剂。在检测前，用质控品对仪器的状态进行检测，从而保证检测数据的准确性。

观察组：该组糖尿病患者使用便携式血糖监测仪进行血糖检测。采集清晨空腹静脉血以及早餐后两小时静脉血，用一次性取血针取指尖末梢血标本，然后用便携式血糖监测仪立即检测末梢血糖水平，试纸为原装配套试纸，检测之前使用质控液检测仪器的质控效果[2]。

1.3 评价指标

对两组糖尿病患者的清晨空腹血糖和早餐后两小时的血糖进行统计对比。

1.4 统计学处理

两组糖尿病患者的治疗对比数据，均需接受统计学软件SPSS16.0的计算，均数±标准差用以表示清晨空腹血糖和早餐后两小时的血糖，组间通过t检验对比，当有P＜0.05时，可确认差异具有统计学意义。

2 结果

观察组糖尿病患者的清晨空腹血糖和早餐后两小时的血糖均略低于对照组患者（P＜0.05），经过计算相关系数，发现两种检测方式存在相关性。

具体结果如表1所示：

3 讨论

随着生活水平的提高，人们的饮食结构与生活方式也发生了明显的改变。糖尿病已成为了我国主要的慢性病之一，发病率还在日益上升。其临床症状通常表现为多尿、多食以及体重减轻等。由于需要根据患者的血糖值和并发症调整药物，所以自我血糖监测在糖尿病患者的血糖控制中具有重要意义[3]。

监测血糖有多种方式，便携式血糖监测仪与生化分析仪检测是最常用的两种。其中便携式血糖监测仪具有携带方便、体积小、操作简单以及获取结果快等优点，患者可自行检测。相关研究发现，便携式血糖监测仪的检测结果存在较大误差。其主要原因通常包括：挤血过于用力、组织液混入较多；试纸存在质量问题；滴血量不准确；使用人员操作不规范等[4]。

为了确保便携式血糖监测仪检测结果的准确性，医院应当指定专门人员使用仪器，并对其进行保养，糖尿病患者个人使用的血糖监测仪应当定期拿到医院进行质量检测。定期组织医务人员进行培训和考核，合格者才能操作血糖监测仪。在进行血糖检测之前，应当在每台仪器上进行质控品检测，质控品为厂家所提供的配套质控品。倘若质控结果超出范围，则不能检测血糖标本，需尽快查找原因，并进行改正[5]。在同一病区应当选用同一型号的血糖监测仪，不同血糖监测仪容易使检测结果产生偏差。除此之外，便携式血糖监测仪主要用于患者的治疗监测，不能作为诊断依据，所以患者除了自我血糖监测外，还需定期到医院使用生化分析仪检测血糖。

经过本次的调查研究，观察组糖尿病患者的清晨空腹血糖和早餐后两小时的血糖均略低于对照组患者（P＜0.05），经过计算相关系数，发现两种检测方式存在相关性。

综上所述，便携式血糖检测仪的血糖检测结果稍低于生化分析仪，结果存在相关性。便携式血糖检测仪具有快速、简便的特点，可用于糖尿病患者自我监测血糖。

参考文献：

[1]袁红.两种血糖监测仪配合胰岛素泵的临床使用效果观察[J].齐齐哈尔医学院学报，2011，32（10）：1660-1661.

[2]杨雪，王治国.利用室间质评数据评估便携式血糖仪性能[J].现代检验医学杂志，2013，28（2）：118-119，122.

[3]张文林.血糖仪与生化分析仪血糖测定的临床对比研究[J].中国医药指南，2012，10（5）：141-142.

[4]任恒亚，陈珅珅，张煜等.血糖仪与Olympus AU640型生化分析仪测定血糖的比对分析[J].蚌埠医学院学报，2011，36（8）：875-877.

[5]赵斌.对比观察POCT血糖仪与生化分析仪对血糖检测结果的影响[J].中国保健营养（下旬刊），2012，22（12）：4948-4949.

论文作者:索朗卓玛

论文发表刊物:《健康世界》2015年32期供稿

论文发表时间:2016/4/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dba4bef4dcc7ba74f2bd08ec.html