# 多参数生理检查仪心电检测模块与传统心电图机在心电测量上的临床应用对比论文_李云

摘要：目的：探讨分析多参数生理检查仪心电检测模块与传统心电图机在心电测量对比效果。方法：回顾性分析2018年1月-2019年6月，选择我院收治的78例我院收治的心血管疾病的患者。所有患者均进行心电测量，均使用多参数生理检查仪心电检测模块与传统心电图机，分析两种方法对不同心率病征的检出率，以及总搏次数。结果：两种方法对不同心率病征的检出率，以及总搏次数均没有差异（P>0.05）。结论：多参数生理检查仪心电检测模块与传统心电图机的数据采集一致，且多参数生理检查仪便携方便，心电检测模块的数据准确，稳定，根据临床实际情况选择不同方法进行临床应用。

关键词：多参数生理检查仪心电检测模块；传统心电图机；心电测量；鉴别诊断；不同心率病征

由于科技的发展，临床可进行心电监护的仪器种类较多，可选择的类型也较多，对于不同类型的心电测量仪器，需要进行详细对比分析，以寻找更有效的仪器，提高疾病的诊断准确率。本研究探讨分析多参数生理检查仪心电检测模块与传统心电图机在心电测量对比效果。

1、一般资料

1.1基本资料

回顾性分析2018年1月-2019年6月，选择我院收治的78例我院收治的心血管疾病的患者。其中42例男性，36例女性，患者年龄35-75岁，平均年龄（48.23±11.03）岁；所有患者或者家属均已经签署了知情同意书，并且也得到了伦理委员会批准，纳入标准：均为心血管疾病的患者，配合本次研究。排除标准：恶性肿瘤，造血、凝血功能障碍，精神疾病，不配合研究，严重器官功能障碍，老年痴呆史，妊娠、哺乳期妇女。

1.2研究方法

多参数生理检查仪心电检测模块：采用深圳源动创新科技有限公司生产的多参数生理检查仪（型号：Checkme Pro；注册证号：粤械注准20172210918），开启设备，在显示屏上电极“心电”按钮，圆凹形导电片RA端接触右手大姆指，设备左边长形导电片LA端接触左手手心，设备背面RL电极接触右手中指或者食指，接触电极时不要挤压皮肤，握好设备并保持放松，设备检测到稳定波形后开始进行心电检测。设备记录的是标准肢体导联I心电图，医生根据多参数生理检查仪设备记录的心电图进行诊断。

传统心电图机：使用12导联心电图（EDAN，SE-1201），在安静的环境中，嘱咐患者放松，并且采取仰卧位，将检测器正确连接患者，通过仪器记录患者标准肢体导联I心电图，观察Q波、R波、S波以及T波是否出现改变。由同一名医生根据心电图机设备记录的心电图进行诊断。

1.3观察指标

分析两种方法对不同心率病征的检出率，以及总搏次数（房性PAC、窦性PNC、PVC1左心室、PVC1早搏，左心室、PVC1 R on T，左心室、PVC2右心室、PVC2早搏，右心室、PVC2 R on T，右心室）[1]。

1.4统计学处理

用SPSS20.0软件处理数据，计数试验结果用n%表示，χ2检验，计量试验结果用表示， t检验 P>0.05为试验没有统计学差异。

2. 结果

2.1两种方法对不同心率病征的检出率比较

两种方法对不同心率病征的检出率没有差异（P>0.05），见表1。

3.讨论

由于社会老龄化，饮食结构的改变，社会生活压力增大，熬夜，作息不规律，肥胖等原因，使得心血管疾病的的发病率逐年升高。心血管疾病是临床发病率较高的疾病，严重影响患者的健康和生命，对于心血管疾病临床多使用心电监测的方法进行诊断。

本研究发现，多参数生理检查仪心电检测模块与传统心电图机对不同心率病征的检出率，以及总搏次数均没有差异。Checkme Pro多参数生理检查仪心电模块是通过心电电极采集心电波形，并计算心率数据，在本研究中其波形采集的情况看来与传统的心电图机无明显差异，准确度高度一致[2]。并且能连续 24 h 不间断采集病人的心电信号，不遗漏偶发的早搏病症信号[3]。因此可在家庭或医院环境下供预防监测。

综上所述，Checkme Pro多参数生理检查仪心电检测模块与传统心电图机的数据采集一致，且多参数生理检查仪便携方便，心电检测数据准确、稳定，可根据临床实际情况选择不同方法进行临床应用。

参考文献

[1]毛彬, 孙静, 郑骏, 等. 国产动态心电记录仪CT-08的临床应用评价[J]. 中国医疗设备, 2017,32(5):98-101.

[2]孙筱璐, 关键, 王莉, 等. 远程实时心电监测仪与常规心电图在心血管疾病中的监测和对比分析[J]. 中华心律失常学杂志, 2010,14(4):274-278.

[3]郭跃萍, 章慧洁, 程硕韬. 远程无线多生理参数监测与动态心电图在社区中的对比分析[J]. 中国现代医学杂志,2012,12(30):86-89.

论文作者:李云

论文发表刊物:《健康世界》2019年第12期

论文发表时间:2020/1/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e988d3b1cea6294e3b15d5cf.html