# 一种病床呼救器改装架的设计与应用论文_余琴华, 张和梅, 刘霞, 张丰

（解放军第九八医院 浙江 湖州 313000）

专利产品：荣获国家新型专利（201420672145.1）

关键词：病床呼救器 改装架 临床应用

呼救器是医院病房的基本设施的一种，设置在床头以上的位置。病人在没有人陪同的情况下不容易摸到，尤其是对一些重病患者或者正处在病患发作时的病人，这种情况十分容易引发事故，不够人性化。为此，我们设计了一种病床呼救器改装架，能简单安装同时有效地使病人方便触发呼救信号，现介绍如下：

备注：1-架体、2-病床连接件、3-呼救触发装置、4-呼救按钮、301-连接罩、302-按压触点、303-拉动装置、304-金属块、305-铁芯、306-导体线、307-直流转换器、308-阻抗调节器、3031-滑动连接板、3032-滑动卡条、3011-滑槽、3033-弹簧、3012-拉回挡板、3071-电源插头、201-夹板、202-螺杆、203-螺母、3061-绝缘层、401-绝缘套、402-顶起弹簧、101-转动关节。

1 设计与应用

1.1结构

包括架体（1），所述架体（1）的一端设置有用于连接病床的病床连接件（2），所述架体（1）的另一端设置有用于按压病床呼救器呼救开关的呼救触发装置（3），所述病床连接件（2）上设置有用于控制所述呼救触发装置（3）的呼救按钮（4）；所述呼救触发装置（3）包括用于连接病床呼救器外壳的连接罩（301），所述连接罩（301）内部设置有用于按压病床呼救器呼救开关的按压触点（302），所述连接罩（301）内部还设置有使所述按压触点（302）往病床呼救器的呼救开关方向运动的拉动装置（303），所述按压触点（302）的后端设置有金属块（304），所述金属块（304）的后方设置有铁芯（305），所述铁芯（305）上饶有导体线（306），所述导体线（306）的一端与所述呼救按钮（4）的一端连接，所述导体线（306）的另一端连接有直流转换器（307），所述直流转换器（307）的另一端与所述呼救按钮（4）的另一端连接，所述呼救按钮（4）常闭。

1.2结构特征

1.2.1所述的直流转换器（307）与所述的导体线（306）之间还设置有可以调节电流大小的阻抗调节器（308）。

1.2.2拉动装置（303）包括固定在所述按压触点（302）外侧的滑动连接板（3031），所述滑动连接板（3031）的边沿处设置有滑动卡条（3032），所述滑动卡条（3032）与设置在所述连接罩（301）内部相应位置的滑槽（3011）滑动连接，所述滑动连接板（3031）朝向病床呼救器一侧设置有弹簧（3033），所述弹簧（3033）的另一端与所述连接罩（301）内部设置在最前方的拉回挡板（3012）连接。

1.2.3根据权利要求1所述的一种病床用呼救器，其特征在于：所述的呼救按钮（4）的底部设置有将所述呼救按钮（4）常闭的顶起弹簧（402）。

1.2.4根据权利要求1所述的一种病床用呼救器，其特征在于：直流转换器（307）上还设置有用于连接交流插座的电源插头（3071）。

1.2.5根据权利要求1所述的一种病床用呼救器，其特征在于：所述的病床连接件（2）包括用于卡主病床床头的夹板（201），所述夹板（201）上设置有使夹板（201）收紧的螺杆（202）与螺母（203）。

1.2.6根据权利要求1所述的一种病床用呼救器，其特征在于：架体（1）内部中空，所述导体线（306）穿过分别与所述呼救按钮（4）、所述直流转换器（307）连接。

1.2.7根据权利要求1所述的一种病床用呼救器，其特征在于：所述导体线（306）位于所述架体（1）内部部分的外侧包裹有绝缘层（3061）。

1.2.8根据权利要求1所述的一种病床用呼救器，其特征在于：所述呼救按钮（4）上包裹有绝缘套（401）。

1.2.9根据权利要求1所述的一种病床用呼救器，其特征在于：所述架体（1）上设置有至少一处转动关节（101），所述架体（1）的底部可以360°转动。

2 附图如下：

备注：1-架体、2-病床连接件、3-呼救触发装置、4-呼救按钮、301-连接罩、302-按压触点、303-拉动装置、304-金属块、305-铁芯、306-导体线、307-直流转换器、308-阻抗调节器、3031-滑动连接板、3032-滑动卡条、3011-滑槽、3033-弹簧、3012-拉回挡板、3071-电源插头、201-夹板、202-螺杆、203-螺母、3061-绝缘层、401-绝缘套、402-顶起弹簧、101-转动关节。

3使用

3.1 所述的直流转换器与所述的导体线之间还设置有可以调节电流大小的阻抗调节器，可以根据每个医院不同的呼救器按钮所需要的按下强度而调节电流从而改变按压触点的按压力度，使呼救器按钮不会因为过大的按压力度而损坏，或者因为过小的按压力度而无法有效按下。

3.2 拉动装置包括固定在所述按压触点外侧的滑动连接板，所述滑动连接板的边沿处设置有滑动卡条，所述滑动卡条与设置在所述连接罩内部相应位置的滑槽滑动连接，所述滑动连接板朝向病床呼救器一侧设置有弹簧，所述弹簧的另一端与所述连接罩内部设置在最前方的拉回挡板连接。这样设计就有效且快速的将按压触点拉至呼救按钮处并按下。

3.3 所述的呼救按钮的底部设置有将所述呼救按钮常闭的顶起弹簧，保证力呼救按钮的常闭，使误操作减少。

3.4 直流转换器上还设置有用于连接交流插座的电源插头，为直流转换器提供了直流电的来源。

3.5 所述的病床连接件包括用于卡主病床床头的夹板，所述夹板上设置有使夹板收紧的螺杆与螺母。这样设计能简单的对应所有床头的设计并有效夹紧床头，而不需要考虑床头的形状。

3.6 架体内部中空，所述导体线穿过分别与所述呼救按钮、所述直流转换器连接。

3.7 所述导体线位于所述架体内部部分的外侧包裹有绝缘层，保证了架体本身的安全性。

3.8 所述呼救按钮上包裹有绝缘层，保证了呼救按钮按下的一瞬间可能出现的漏电或者电涌不至于电伤人体，提高了安全性。

3.9 所述架体上设置有至少一处转动关节，所述架体的底部可以360°转动，方便了本实用新型调节安装时的对准位置。

4具体实施例：

本实用新型采用如下技术方案：包括架体，架体的一端设置有用于连接病床的病床连接件，架体的另一端设置有用于按压病床呼救器呼救开关的呼救触发装置，病床连接件上设置有用于控制所述呼救触发装置的呼救按钮。

4.1 呼救触发装置 包括用于连接病床呼救器外壳的连接罩，连接罩内部设置有用于按压病床呼救器呼救开关的按压触点，还设置有使按压触点往病床呼救器的呼救开关方向运动的拉动装置，按压触电的后端设置有金属块，金属块的后方设置有铁芯，铁芯上饶有导体线，导体线的一端与呼救按钮的一端连接，另一端连接直流转换器，直流转换器的另一端与呼救按钮的另一端连接，呼救按钮常闭。只要铁芯一旦断电，就失去磁力放开按压触点，触发呼救信号，设计简单有效，且对呼救器的型号大小规格等适应性强。

4.2 阻抗调节器 直流转换器与导体线之间还设置有可以调节电流大小的阻抗调节器，可以根据医院不同的呼救器按钮所需要的按下强度而调节电流从而改变按压触点的按压力度，使呼救器按钮不会因为过大的按压力度而损坏，或者因为过小的按压力度而无法有效按下。

4.3 拉动装置 包括固定在按压触点外侧的滑动连接板，滑动连接板的边沿处设置有滑动卡条，滑动卡条与设置在连接罩内部相应位置的滑槽滑动连接，滑动连接板朝向病床呼救器一侧设置有弹簧，弹簧的另一端与连接罩内部设置在最前方的拉回挡板连接。这样设计就有效且快速的将按压触点拉至呼救按钮处并按下。

5优点

本实用新型拥有安装方便，呼救器的兼容性好且使用性能稳定有效触发呼救信号。安装于病房后能为病人提供安全、优质、方便、人性化的服务亮点，有效地使病人方便触发呼救信号的一种病床呼救器改装架，提高了实用性。

论文作者:余琴华, 张和梅, 刘霞, 张丰

论文发表刊物:《徐州医学院学报》2015年11月第35卷总第21期

论文发表时间:2016/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e9e1982fde7323d4cda5e97e.html