# BCG试剂对血清白蛋白检测影响因素的探索*论文_郭娇娟 ,丘彩虹，谢丽霞,张小惠, 翁闪凡△

摘要：目的：BCG试剂室温下储存时间长短对血清白蛋白检测结果影响的探索，探究BCG试剂室温下储存的稳定性。方法：用溴甲酚绿（BCG）法测定血清白蛋白，比较在室温下储存了不同时间的3种BCG试剂和久存的贮存液配制的BCG试剂测定血清白蛋白含量的效果差异。结果：用比色法测得运用不同BCG试剂检测白蛋白的吸光度值分别是：（2012年：AS=0.689 AU=0.512; 2014年:AS=0.575 AU=0.502; 新BCG贮存液:AS=0.645 AU=0.559;旧BCG贮存液: AS=0.690 AU=0.503）。通过吸光度计算出白蛋白的含量分别是：（2012年：29.724 g/L； 2014年：34.922g/L； 新BCG贮存液：34.667 g/L； 旧BCG贮存液：29.159 g/L）。（血清质控品参考范围X:34.1g/L; X±SD:（31.5-36.7）g/L; X±2SD:（29.0-39.2）g/L）。结论：在室温下储存了不同时间的BCG试剂测定的白蛋白含量测定值均在质控品参考值范围内,因此BCG试剂在室温下很稳定，能够较长时间储存。且2014年和新配制的BCG试剂测定的结果准确性较高，稳定性较好；使用新鲜配制贮存液配制的BCG试剂较使用旧BCG贮存液配制的BCG试剂的测定效果好。

关键词：血清白蛋白；BCG试剂；吸光度；比色法

人血浆白蛋白（albumin ,ALB）是血浆含量最多的蛋白质［1］，是血浆中多种物质重要的结合物与运输蛋白，并且是维持血浆胶体渗透压的重要组分，临床上测定血清白蛋白具有重要意义[2]。因此，其检测是临床实验室的常规检测项目之一[3]，其常用检测的方法为溴甲酚绿法和溴甲酚紫法[4]。目前BCG 法是临床实验室应用最广泛的一种测定清蛋白的染料结合法[5], ALB作为一种阳离子, 结合阴离子染料 BCG 形成蓝绿色复合物, 在 628 nm 处有吸收峰, 其吸光度与 ALB 浓度成正比[6]。且BCG试剂是一种PH指示剂，变色域为PH3.8（黄色）-5.4（蓝色）[7]，试剂的PH改变可使染料与白蛋白结合率改变。溴甲酚绿（BCG）法因其灵敏度高、操作简单、重复性好，能自动化等优点被广泛应用于临床实验室[8]。按姜旭淦主编的第2版《临床生物化学检验实验指导》可知，显色时间与PH值改变对溴甲酚绿法测定血清白蛋白结果有显著的影响。据文献显示BCG浓度对清白蛋白测定准确度也有明显的影响[9]。但目前还没有文献表明BCG试剂在室温条件下储存时间长短因素对血清白蛋白的检测结果是否有影响，为此我们设计了BCG试剂的贮存液与应用液在室温条件下储存时间对血清白蛋白测定进行探究，通过研究表明BCG试剂在室温条件下储存2年对血清白蛋白测定结果没有太大的影响。实验研究报告如下：

1材料与方法

1.1实验材料

1.1.1实验药品 溴甲酚绿（产品批号：910411）琥珀酸（丁二酸，产品批号：20140302），氢氧化钠（产品批号：20140512），聚氧乙烯月桂醚（Brij-35）（产品批号：F20070110）， 质控血清（产品批号：152091），蛋白标准液（40g/L）（产品批号：07112）

1.1.2BCG试剂制备 制备4种室温储存时间不同的BCG应用液（5）：（1）2012年配制的BCG试剂（室温下储存3年），编号为“1液”（2）2014年配制的BCG试剂（室温下储存2年），编号为“2液”（3）使用2012年配制的BCG贮存液（室温下储存3年）配制：在1L容量瓶内加蒸馏水约40ml，琥珀酸缓冲贮存液100ml，用吸管准确加入2012年配制的BCG贮存液8.0ml，加Brij-35贮存液2.5ml、叠氮钠贮存液2.5ml，最后加蒸馏水定容至1L，混匀。此溶液PH应为4.15±0.05. 编号为“3液”（4）使用2015年新配制的BCG贮存液配制：在1L容量瓶内加蒸馏水约40ml，琥珀酸缓冲贮存液100ml，用吸管准确加入2015年新配制的BCG贮存液8.0ml，加Brij-35贮存液2.5ml、叠氮钠贮存液2.5ml，最后加蒸馏水定容至1L，混匀。此溶液PH应为4.15±0.05. 编号为“4液”

1.2实验仪器 722N可见分光光度计（上海精密科学仪器有限公司产）,电热恒温水浴箱（姜堰市新康医疗器械有限公司产）

1.3实验原理 溴甲酚绿（BCG）在pH4.20的环境中，在有非离子去垢剂（Brij-35）存在时，可与清蛋白（albumin，Alb）结合形成蓝绿色复合物，在波长630nm处有吸收峰，其颜色的深浅在一定范围内与清蛋白含量成正比，与同样处理的清蛋白标准液比较，可求得血清中清蛋白含量 [10]。

1.4实验方法 血清白蛋白检测采用溴甲酚绿（BCG）方法。按书[5]P65。

表1 室温储存时间不同的BCG应用液对血清白蛋白含量测定结果

BCG应用液项目 1液

（12年） 2液

（14年） 3液

（旧BCG贮存液） 4液

（新BCG贮存液） AS（30次测定平均值） 0.689 0.575 0.690 0.645 AU（30次测定平均值） 0.512 0.502 0.503 0.559 Alb（g/L） 29.724 34.922 29.159 34.667 参考值（g/L） （35-55） 21项生化非定值质控品

参考范围（Alb（溴甲酚绿法）） 单位 X X±SD X±2SD g/L 34.1 31.5-36.7 29.0-39.2

2 结果

2.1四种BCG试剂实验结果

【计算】血清清蛋白（g/L）=测定管吸光度／标准管吸光度×蛋白标准液浓度（40g/L）[5]

图1 室温储存不同时间的BCG应用液对白蛋白含量测定结果分析折线图

3 讨论

根据使用4种室温储存时间不同的BCG试剂对血清白蛋白测定结果可以分析：（1）从使用四种不同的BCG试剂测定血清白蛋白的结果可以看出，根据储存时间的不同，所测血清白蛋白的浓度有波动，“1液”测定值较低，“2液”测定值升高，“3液”测定值较“1液”和“2液”均偏低，“4液”较“3液”相对升高，但波动范围都在X±2SD：29.0-39.2内，测定结果表明四种BCG应用液合格。（2）根据测定数据和图表分析，对比“4种室温储存时间不同的BCG试剂”对血清白蛋白测定的影响，“1液”和“3液”测定血清白蛋白的结果均偏低，“2液”和“4液”测定血清白蛋白的结果均在均值附近，相对“1液”和“3液”的测定结果表明，“2液”和“4液”的测定结果准确性较高，即试剂较稳定。

参考文献

[1] 冯品宁，姚真荣，徐鸿绪，等.免疫透射比浊法与溴甲酚绿染色法测定血清白蛋白浓度 1 000 例样本方法学比较及偏倚评估[J].中国卫生检验杂志，2017，27（15）：2231-2234.

[2] 肖晋，王立军，刘妙娥. 免疫透射比浊法与溴甲酚绿法检测血清白蛋白的结果对比分析[J].吉林医学，2013，34（15）：2893-2894. Doi:10.3969/j.issn.1004-0412.2013.15.028

[3] 邹前福，肖晋，王立军，等.全自动生化仪免疫比浊法检测血清白蛋白的方法学评价[J].医学检验，2013，20（17）：113-114. Doi:10.3969/j.issn.1674-4721.2013.17.053

[4] 曾方银，张豫明，杨洋，等.溴甲酚紫法测定血清清蛋白临床实用性评价[J].第一军医大学学报，2003，23（4）：369.

[5] 符明昌，方炎亮，刘斌，等. 不同方法检测血清清蛋白结果的比较[J]. 检验医学和临床，2003，3（3）：107-108. Doi:10.3969/j.issn.1672-9455.2006.03.007

[6] 王恒秋，曾海权，邹海珊. 改良溴甲酚绿法测定血清清蛋白的建立[J].检验医学和临床，2010，7（11）：1027-1029. Doi:10.3969/j.issn.1672-9455.2010.11.002

[7] 临床生物化学检验实验指导/姜旭淦主编.——2版.——北京：中国医药科技出版社，2010.1

[8] 蒋兴亮，任娟.双试剂溴甲酚绿法测定清蛋白的临床评价[J].重庆医学，2009，38（4）.：454-457. Doi:10.3969/j.issn.1671-8348.2009.04.033

[9] 白峰，赵海舰，徐建平.溴甲酚绿浓度对血清清蛋白测定的影响[J].中华医学检验杂志，1994，17（5）：268.

[10] 孙竹华，朱燕华.溴甲酚绿测定血清蛋白显色时间探讨[J].交通医学，1997，11（2）：260

Reference

[1] feng pining, yao zhenrong, xu hongxu, et al. Comparison of sample methodology and assessment of bias in the determination of serum albumin concentration by immune-transmittance turbidimetric method and bromocresol green staining method [J]. Chinese journal of health testing, 2007, 27 (15) : 2231-2234.

[2] xiao jin, wang lijun, liu miao-e. Comparative analysis of the results of detection of serum albumin by immunological transmission turbidimetric method and bromocresol green method [J]. Jilin medical science, 2013,34 (15) : 2893-2894. Doi:10.3969/j.issn.1004-0412.2013.15.028

[3] zou qianfu, xiao jin, wang lijun, et al. Methodological evaluation of detection of serum albumin by immunoturbidimetric method using automatic biochemical analyzer[J].Medical examination,2013,20(17):113-114.Doi:10.3969/j.issn.1674-4721.2013.17.053

[4] zeng fangyin, zhang yuming, Yang Yang, et al. Evaluation of the clinical application of the determination of serum albumin by bromocresol purple method [J]. Journal of the first military medical university, 2003,23 (4) : 369.

[5] mingchang, fang yanliang, liu bin, et al. Comparison of serum albumin test results by different methods [J]. Laboratory medicine and clinic, 2003,3(3) : 107-108. Doi:10.3969/j.issn.1672-9455.2006.03.007

[6] wang hengqiu, zeng haiquan, zou haishan. Establishment of the determination of serum albumin by improved bromocresol green method [J]. Laboratory medicine and clinical, 2010,7 (11) : 1027-1029. Doi:10.3969/j.issn.1672-9455.2010.11.002

[7] clinical biochemistry test and experimental guidance/edited by Mr. Xu gan

[8] jiang xingliang, ren Juan. Clinical evaluation of the determination of albumin by the bireagent bromocresol green method [J]. Chongqing medicine, 2009, 38(11)：454-457. Doi:10.3969/ j.isn.1671-8348.2009.04.033

[9] bai feng, zhao hai jian, xu jianping. Effects of bromocresol green concentration on serum albumin determination [J]. Chinese journal of medical examination, 1994,17 (5) : 268.

[10] sun zhuhua, zhu yanhua. Discussion on the determination of serum protein chromogenic time by bromocresol green [J]. Traffic medicine, 1997,11(2):260

论文作者:郭娇娟 ,丘彩虹，谢丽霞,张小惠, 翁闪凡△

论文发表刊物:《大众医学》2018年9月

论文发表时间:2018/12/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ef1426a5b3229567168c40eb.html