# 污水处理厂化验数据准确性影响因素解析论文_戴立妍

常州市深水江边污水处理有限公司 213003

摘要：现阶段，随着社会发展的不断加快，在很大程度上促进了社会经济的增长，但是对于我们的水资源却也带来了一定的影响，产生了大量的污水、废水。在这种情况下，积极的做好污水处理、水质分析工作具有重要意义。水质分析的准确性，在很大程度上影响着污水处理厂的稳定运行。基于此，本文着重探讨了影响污水处理厂化验数据准确性的因素，希望能够为接下来工作的开展提供有力的保障。

关键词：污水处理厂；化验数据；准确性；影响因素

污水处理厂在化验数据的过程当中，由于受到众多因素的影响，极易影响到化验数据的准确性，在这种情况下，积极的采取针对性措施确保化验数据准确显得尤为重要。

一、PH 值

虽然说测试PH值非常的简单，但是在实际的操作过程当中却极易出现疏忽导致测试结果不准确。其中，最容易忽视的一个问题就是仪器设备的开机预热，一般来说，PH计使用说明中大多都会标明需要开机预热三十分钟。与此同时，PH计的校准工作也极易被忽视，在完成预热之后，需要对其进行校准才能够测试PH值，要不然的话，会导致测试结果出现偏差。

二、化学需氧量

在分析化学需氧量的过程当中，容易出现差错的就是样品当中氯离子的掩蔽问题。现阶段，我国污水处理厂均加大了对于出水消毒剂的投放量，例如：次氯酸钠等等，在很大程度上提升了出水氯离子的含量。水体当中所含有的氯离子，会在一定程度上干扰到化学需氧量的测定，进而导致其检测准确性出现失误。

三、总氮

首先，总氮在检测的过程当中，对于药品质量方面有着非常高的要求，尤其是过硫酸钾的质量，在很大程度上影响着总氮指标检测的成功与否。我国有专家学者指出，可以借助二次重结晶的方法来纯化过硫酸钾，但是由于这一方法需要消耗大量的时间与精力，而且在实际的实验过程当中，有非常多的因素会影响到提纯质量，最终也就导致效果非常的不稳定，因此建议用进口药品来代替。

其次，过硫酸钾的配制。在室温环境之下，过硫酸钾的溶解速度是非常慢的，在这种情况下，很多试验人员在实验的过程当中，往往会通过加热的方式来加快溶解速度，但是由于过硫酸钾并不具备良好的化学稳定性，如果盲目的采取加热升温的话，极易导致其化学性质出现转变，因此在这一过程当中，我们必须要严格的控制好加热温度，将温度控制在五十摄氏度以内。与此同时，最好采取水浴加热，使得受热更加的均匀。

再次，消解时间。消解时间，在很大程度上影响到实验空白值。我国有专家学者在经过研究后发现，过硫酸钾自身在二百二十纳米处有着非常强烈的吸收峰，并且这一吸收峰会随着消解时间的不断延长以及硫酸钾的分解，进而出现快速减弱的现象，在经过三十分钟之后，逐渐趋于稳定。在这种情况下，我们最好将总氮的消解时间控制在三十分钟以上。

此外，实验用水。在检测总氮的过程当中，我们必须要使用高质量水，因此需要用纯水仪制纯水！

最后，在测试总氮时尽量减少液体与空气的接触时间，加完样就闭塞，因为空气中含氮量比较高，能够减少空气中的影响，以此来提高准确性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

四、总磷

在检测总磷的整个过程当中，最重要的一步就是要保证充分的显色时间。如果显色时间不足的话，就会导致反应不完全，使得检测结果偏低；如果显色时间过长的话，就会导致出现配合物异构现象和逆反应，在这种情况下，我们必然无法得到准确的检测数据。

五、氨氮

污水中的氨氮，会导致水产生富营养化现象，会在一定程度上影响到鱼类以及水生生物。现阶段，我们在检测氨氮指标的过程当中，主要应用的是纳氏试剂分光光度法，这一方法不仅操作简单，而且有着较高的灵敏性。在实际的检测过程当中，我们需要进行预处理，避免检测结果出现偏差。

六、悬浮物

在测定悬浮物的过程当中，其检测准确性，在很大程度上取决于仪器设备的使用是否规范、是否有效的处理好滤纸等等。因此在这一过程当中，必须做好以下两个方面的工作。第一，要规范的使用仪器设备。在使用之前，及时的做好对天平水平仪的空气气泡的检查，确保其位于圆环正中央，进而确保天平的水平。与此同时，要做好对天平的预热工作，在使用天平之前，至少要预热三十分钟，同时要确保其随时处于待机状态，以此来确保称重的准确性。除此之外，每天第一次使用天平之前，应借助校正砝码做好校正工作。最后，在实验的过程当中，所应用的实际大多具有腐蚀性，在这种情况下，我们在借助天平进行称重的过程当中，如果洒落的试剂，就要在第一时间内将其清理干净，否则的话，将会影响到天平传感器的灵敏度，导称重出现失误。第二，要做好滤纸的前处理工作。在借助重量法检测悬浮物的过程当中，我们时常会发现存在悬浮物为负值的现象，导致出现这一现象的最主要因素就是由于实验用滤膜当中含有一定的杂质所导致的，在经过样品过滤之后，其中的杂质会从滤膜转移到滤液当中，进而影响到滤膜质量，在这种情况下，也就出现了悬浮物含量为负值的现象，一旦出现这种情况下，我们可以通过前期滤膜浸泡恒重加以解决，同时要注意保持实验室的温度湿度的相对稳定，避免由于湿度不稳定导致出现负值现象。

七、粪大肠菌群

在检测粪大肠菌群的过程当中，我们需要做好以下几个方面的工作：首先，需要提前准备好取样瓶。有专家学者指出，采取现取现做的方法，在取样瓶当中不添加还原剂，其实这样的观点是错误的，因为无论是液氯还是二氧化氯消毒，都是在经过水解反应之后生成次氯酸根离子的，然后借助强氧化性氧化分解微生物细胞。但是，如果我们没有添加还原剂的话，就会导致次氧酸根在取样瓶当中持续杀菌，进而导致检测结果偏低；其次，要做好取样工作。粪大肠菌群指标的检测具备一定的特殊性，其中涉及到“生物组团效应”。也就是说，在水体当中，微生物并不是均匀分散开来的，当我们所取样品当中出现了微生物“组团”的话，那么我们所检测出的粪大肠菌群就会高于正常值，因此我们在取样做该指标的过程当中，需要采取同一批样品取平行样的方式取样；最后，合理运用检测结果。在进行初发酵的过程当中，小导管当中会出现气体，并且培养基当中的颜色会变得非常黄且浑浊，在这种情况下，我们就可以断定为阳性。

八、色度

在检测色度的过程当中，我们对于应用稀释倍数法的应用非常的广泛。在实际的应用过程当中，我们需要做好以下两个方面的工作：首先，样品色度在五十倍以下的时候，每次的稀释倍数应为两倍。当样品色度变得更低的时候，我们需要确保稀释倍数不大于两倍。我们之所以这样做，主要就是为了避免出现过度稀释的现象。其次，在报告样品色度的过程当中，必须要同步报告样品的PH值，因为这一因素，在很大程度上影响着色度，进而确保色度检测的准确性。

结语

综上所述，习近平总书记在多次会议中明确指出，绿水青山就是金山银山。因此确保水资源健康具有重要意义。在这种情况下，国家对于污水处理厂的污水处理工作提出了更高的要求。由于在污水处理的过程当中，其化验数据极易受到多种因素的影响，因此我们必须要积极的采取针对性措施，不断优化工艺，确保化验数据的准确性，改善水资源质量。

参考文献：

【1】潘忠成，李敏.HJ 636－2012 测定总氮时影响空白值因素分析［J］.环境工程，2016，34（1）：126－129.

【2】王毛兰，胡春华，周文斌.碱性过硫酸钾法测定水质总氮的影响因素［J］.光谱实验室，2016，23（5）：1046－1049.

【3】任妍冰，曹雷，杨慧林，等.碱性过硫酸钾紫外光度法测定水中总氮时影响空白值的因素［J］.环境科技，2017，21（s1）：48－50.

论文作者:戴立妍

论文发表刊物:《建筑细部》2018年第16期

论文发表时间:2019/3/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f5d671ff1892d513f89328fa.html