# MRI常见故障现象与排除探究论文_谢万金

谢万金

江油市九〇三医院 放射科 四川江油 621700

摘要 随着当代医学影像技术的不断发展，磁共振成像（Magnetic Resonance Imaging，MRI）在医学上的应用愈发广泛。本文回顾性分析本院使用的PHILIPS1.5T核磁共振出现的故障，围绕四个MRI设备常发生的故障展开探讨，并提出相应的简便维修方法，以供同行参考，避免医院出现由于MRI设备突然发生故障而引发的医患纠纷。

关键词 故障现象；MRI设备；维修方法

[Abstract] with the development of modern medical imaging technology, magnetic resonance imaging (magnetic resonance imaging, MRI) application in medicine is becoming increasingly widespread. This is a retrospective fault analysis of the hospital use of PHILIPS1.5T nuclear magnetic resonance, around four MRI equipment often occurred in the fault launches the discussion, and put forward the corresponding simple maintenance methods, to offer reference of person of the same trade, to avoid the hospital due to the sudden failure of the MRI equipment caused by disputes between doctors and patients.

[Keywords] failure phenomenon; MRI equipment; maintenance method

MRI所获得的图像异常清晰、精细、分辨率高，对比度好，信息量大，特别对软组织层次显示得好，现已普遍推广于临床检查中[1]。MRI设备十分精密，如何有效检查与维护设备是临床设备科重点关注的内容。现将常见故障与维修方法分析如下。

1磁共振设备的基本组成结构

MRI设备由两个基本系统组成——制冷系统与电子系统。其中制冷系统包含氮压缩机、氮制冷机（冷头）、连接管、冷水机；电子系统包含数据采集系统、计算机系统、射频与梯度[2]。设备科需对本院的MRI设备进行定期的检查与维修，及时发现故障零件并排除故障。若发现设备的制冷效果不达标，需更换部分相关零件，否则会增加液氮的消耗而浪费资源。需定期更换寿命为9000小时的重要器件吸附器。

2常见故障分析与排除

2.1故障一

（1）故障现象描述：设备常出现跳闸现象，使氮制冷机无法正常启动，从而液氮挥发造成资源浪费。

（2）故障现象分析：手动启动氮制冷机，以免液氮继续挥发。随后对配电柜进行检查，重点排除线头松动或缺相错相情况。测试计算机系统各部件是否正常运行，发现风扇处的电源线部分磨损。

（3）维修方法：根据设备的电路图，在计算机系统中的Q4回路中检出磨损电源线并更换。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2故障二

（1）故障现象描述：设备磁体的管道被霜冻，氮制冷机的指示压力与指定值（3852℃，-8-10Pa）相差较大。液氮平面为-63，灌满后显示数据没有发生改变。

（2）故障现象分析：霜冻的主要原因在于制冷系统工作效率过低，使液氮挥发从而降低周围温度，导致液氮平面显示出现差异。进一步排查得到，在制冷系统的RW5区域中，水冷路管发生渗漏。

（3）维修方法：目前尚无RW5的直接更换产品，只有通过联系生产商更换设备的氮制冷机与压缩机。应注意在更换氮制冷机时需消磁，在更换压缩机之前先需用真空泵对高低压管路进行真空处理，避免管路内残留的杂质影响设备运行。

2.3故障三

（1）故障现象描述：床位升高至指定高度后，无法使床板正常进入扫描区域，床板刻度为0时，不能降低。

（2）故障现象分析与维修：首先对床体两侧的外壳进行拆除，拆除后，发现床体正下方正对光耦传感器，其上有灰尘堆积与摩擦轨迹，用干净的擦布轻轻拭去，排除故障；发现床板尾部的遮片不能有效遮挡光耦传感器，改变光耦传感器的位置使其到达一个常规位，成功排除故障。

2.4故障四

（1）故障现象描述：床板在降低后无法自动倒退，当机器与检测床断开连接后，重启机器发现无法识别，系统提示检测床未锁紧，在启动前连好检测床与机器，系统正常运行。

（2）故障现象分析：SRI触发信号是否正常，即检查床锁紧或断开时有无触发信号的产生；DUCK与SRI是否正常连接，最后发现SRI故障。

（3）维修方法：对SRI控制床板定位的限位开关进行检查，更换此板上的逻辑运算芯片U26，设备正常运行[3]。

2.5故障五

（1）故障现象描述：设备腹部的线圈接入却无法正常扫描，水膜也是相同的情况，但其他部位线圈的接入后则运行正常。

（2）故障现象分析：初步判断线圈发生故障，首先拆开线圈外层的皮革套，查出接线盒以及电感线圈由于患者的反复检查被压塌，从而电感线圈Q值急剧升高，导致其整体参数变化幅度较大。

（3）维修方法：用同样线径的漆包线以原尺寸为标准重新绕制两个线圈装入接线盒，随后进行上机测试，扫描水膜图像设备运行正常，成功排除故障[4]。

3小结

因MRI设备是一个十分精密的仪器，因此在操作过程中应注意以下几点：由于静电产生可损坏电路板、扫描硬件等设备，磁共振成像所在区域不能铺设易产生静电的地毯。在进行高压电路的测试时，需先切断初级连线，避免意外事故的发生，同时，应注意在磁体室内禁止交流设备[5]。为防止设备运行时产生的气体对机械本身造成腐蚀，需定期对扫描室进行通气，保持空气流通，降低设备故障的发生率。

总之，技师在操作过程中应严格遵循操作标准，熟悉设备的工作原理与组成等基础知识，定期检查维修MRI设备，以保证其正常灵活使用，积累维护经验，将可能发生的故障率降至最低，从而推动医院经济社会效益的发展。

参考文献

[1]赵喜平.磁共振成像系统的原理及其应用[M].北京:科学出版社,2000.

[2]裴玉明.核磁共振的典型故障维修三例[J].影像技术,2011(2):55-56.

[3]陈勇华,刘振颖,杜祥民.西门子螺旋CT水冷机系统原理及常见故障维修[J].中国医学装备,2011,8(9):90-91.

[4]于清林.核磁共振原理及典型故障维修[J].中国医学装备,2009,6(2):58-59.

[5]蔡林意.GE1.5T核磁共振系统水冷机组自动旁路的改造[J].中国医疗设备,2010,25(8):95-96.

论文作者:谢万金

论文发表刊物:《医师在线》2016年4月第7期

论文发表时间:2016/7/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f6594e5bb2d02dd65c20700f.html