# 快速血糖测定仪与生化分析仪血糖检测效果对比及应用价值分析论文_孙艳茹

孙艳茹（云南省玉溪市华宁县宁州卫生院 云南 华宁 652899）

【摘要】目的：分析快速血糖测定仪与生化分析仪血糖检测效果对比，分析快速血糖测定仪应用价值。方法：选取2015 年1 月--2016年1 月在我院进行血糖检查的62 例糖尿病患者作为研究对象，62 例糖尿病患者均接受了检测，根据不同的检测方式，随机分为传统组和观察组。传统组采取生化分析仪检测；观察组采取快速血糖测定仪检测，统计两组患者检测后高血糖例数，对比两组患者的血糖浓度。结果：快速血糖测定仪与全自动生化分析仪血糖浓度进行对比，当血糖浓度不高于22.2mmol/L 时，两组检测结果并无太大的差异，但是两组血糖浓度高于22.2mmol/L 时，两组检测结果的差异较大，具有统计学意义（P<0.05）。结论：当血糖浓度不高时，快速血糖测定仪的检测结果比较准确，差异不大，但是当血糖浓度较高时，快速血糖测定仪的检测结果有着较大的误差，不合适使用。

【关键词】快速血糖测定仪；生化分析仪；血糖检测；效果对比；应用价值【中图分类号】 R2 【文献标号】 A 【文章编号】 2095-9753（2016）4-0264-02

前言糖尿病是一种很普遍的慢性的代谢性疾病，它是由环境和遗传相互作用而引起的以糖代谢紊乱为主的常见疾病[1]，在中国糖尿病是一个常见的疾病。糖尿病主要是因为高脂肪、高热量的饮食习惯、极度缺乏运动的生活方式所导致。当胰岛素缺乏或胰岛素作用发生障碍，血液中的葡萄糖不能进入细胞[2]，血糖代谢就会发生问题。但血糖高到一定浓度使会对身体造成损害，造成高血糖，也就是糖尿病。随着物质水平的提高，我国饮食习惯发生了翻天覆地的变化，使得患上糖尿病的人越来越多。据有关部门统计，中国的糖尿病患者人数已达一亿，发病率呈现逐年上升的趋势[3]，而糖尿病的患者的年纪呈现低龄化的趋势。合理的饮食习惯，保证充足的运动量和睡眠，才是预防糖尿病的最好方式。快速血糖测定仪和全自动生化分析仪是一种新型的检测糖尿病的医疗仪器。本文选取2015年1 月--2016 年1 月在我院进行血糖检查的62 例糖尿病患者作为研究对象，所有的患者均进行了检测，取得了满意的临床效果，现在将检测过程形成报告，过程如下：1. 资料与方法1.1 一般资料资料是选取2015 年1 月至2016 年1 月在我院进行检测的62例糖尿病患者作为研究对象。62 例糖尿病患者均出现了不同程度的临床症状，其中传统组男20 例，女25 例，年龄在为21—59 岁，年龄平均（38.2±3.7）岁，观察组中男18 例，女27 例，年龄在为25—60 岁，年龄平均（40.5±2.9）岁。两组患者的性别、年龄、临床症状等基本资料没有太大的差别，在检测结果上可以相互比较。

1.2 纳入标准所有糖尿病患者中已排除运动员、严重的低血糖昏迷患者、严重肝、肾、肺功能不齐全患者、严重的心力衰竭和心脑血管疾病患者、胰岛素敏感患者，患者中没有分娩后的女性。所有患者和家长均了解本次研究的目的，同意并且配合医院检测，没有中途放弃检测，突然离开医院。

1.3 检测方法62 例糖尿病患者均采取手指末梢血一滴，用我院的艾科. 精益快速血糖测定仪进行血糖检测。并且空腹采取3 毫升的静脉血，立即匀速的颠倒摇匀血标本，15 分钟内低温离心分离血浆，半个小时内运用我院的迈瑞BS380 全自动生化分析仪进行血糖检测，比较两组的检测结果。

1.4 统计学此次采用SPSS19.0 统计学软件，利用软件将数据汇总并作出相应的数据分析和数据处理，将t 值带入计量资料，当P 值小于等于0.05 时，统计的方法具有意义。

2. 结果62 例糖尿病患者均进行了空腹的血糖检测，两组患者的检测均取得了不错的成效。快速血糖测定仪与生化分析仪血糖浓度进行对比，当血糖浓度大于3.9mmol/L 且不高于22.2mmol/L 时，两组检测结果并无太大的差异，误差在合理的范围之内。但是两组血糖浓度高于22.2mmol/L 时，两组检测结果的差异差异较大，具有统计学意义（P<0.05）。详细数据见表1。

3. 讨论血糖仪分为两种，一种是光电型，一种是电极型，血糖仪由于生产的厂商不同，造成了检测方式的不同，检测的结果也存在不同，如果检测的结果误差在0.5 左右，则表明两者的误差不大。通过两组检测显示，快速血糖测定仪与生化分析仪检测的血糖浓度进行对比，当血糖浓度不高于22.2mmol/L 时，两组检测结果并无太大的差异，但是两组血糖浓度高于22.2mmol/L 时，两组检测结果的差异较大[5]。综上所述，当血糖浓度不高时，快速血糖测定仪的检测结果准确，差异不大，方便快捷，可推广使用。但是当血糖浓度较高时，快速血糖测定仪的检测结果有着较大的误差，不合适使用。

而应使用生化分析仪检测血糖浓度。

参考文献：[1] 薛元清. 快速血糖仪与全自动生化分析仪检测血糖的对比分析[J]. 大家健康( 学术版).2014(21) ：112--113．[2] 宋成. 快速血糖仪与全自动生化分析仪检测血糖结果的对比分析[J]. 食品安全导刊.2015(Z2):1258--1259．[3] 孟凡飞, 刘飞, 蒲晓允. 两种快速血糖仪与全自动生化分析仪检测血糖的比对分析[J]. 第三军医大学学报.2014(24) ：249--250.[4] 林鸿, 杨文明, 叶满. 快速血糖仪与全自动生化分析仪检测血葡萄糖结果对比研究[J]. 现代诊断与治疗.2014(22):634--635．[5] 阿斯艳? 玉山. 快速血糖仪测定末梢全血血糖值和仪器法测定静脉血清血糖值的相关性分析[J]. 世界最新医学信息文摘. 2015(28):81--82.[6] 尹保杰. 临床血糖检验中快速血糖仪与常规生化仪应用的价值分析[J]. 中国继续医学教育.2015(27):228--229.作者简介：孙艳茹（1976 年9 月）汉族，云南华宁，主管检验师，本科，主要从事检验方面工作。

论文作者:孙艳茹

论文发表刊物:《中国医学人文》2016年第4期

论文发表时间:2016/6/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f68d79ac5c1480db31f5e378.html