# 111燃油加油机实际检测中遇到的问题分析论文_张梅英

广东省云浮市质量计量监督检测所 527300

摘要：燃油加油机的检定关系到加油机计量的准确性，而其准确性又与油品交易的公正性以及消费者的合法权益紧密相关，因此本文对燃油加油机检定过程中的问题进行了分析。

关键词：燃油加油机；检定；问题；分析

燃油加油机是目前国家重点管理的9种计量器具之一，按规定必须强制检定。由于受到环境因素、设备磨损与老化及其他因素的影响，燃油加油机易出现超差现象[1]。同时计量管理和计量检定技术也在不断发展，燃油加油机计量检定规程也几经修改，《燃油加油机检定规程》（JJG 443-2006，旧规程，下同）实施9年后已被JJG 443-2015版本（新规程，下同）所取代，其中多项内容被修订，包括对检定有重要影响的计量性能要求、通用技术要求和计量器具控制等[2]。为了保证燃油加油机检定的准确性，以保障油品交易的公平性和消费者的合法权益，上述情况应引起计量检定人员的注意。

1 环境因素的影响分析

1.1 主要问题

环境因素中，温度、湿度、压力、震动等都会对燃油加油机检定结果造成影响，其中以温度影响最为显著。某些地方检定人员不作温度修正，加上使用金属量器不规范，会产生较明显的误差，甚至影响检定结论，所以下面就对这个问题进行分析。

1.2 温度对示值误差的影响

新规程第7.4.1条给出的公式如下：

2 设备磨损、老化的影响分析

2.1 主要问题

随着燃油加油机使用年限的增长，设备老化、零部件磨损是一个很自然的现象，但是设备磨损后稳定性变差，流量计误差不可避免的变大，所以要重视这个问题，通过检定发现不足，然后进行有针对性的维修，一般故障都可以修复。下面通过实例加以说明。

2.2 密封圈磨损后故障分析

某加油站检定时发现其中1支加油枪在加油机启动后，没开始加油显示屏数字就会跳出“0.68”L油。显然这是加油机故障，联系加油机厂家服务人员进行故障维修，排除了加油机主要设备故障以后，最终确认是加油枪接头密封圈磨损，更换密封圈后故障消失。经过分析，该油枪带油气回收装置，在正常加油时该装置只回收油气，并不会产生计量问题。该油站加油枪软管长度较长，这样可能方便加油，但加油枪经常转动导致密封圈磨损，从而造成输油管和回气管之间产生泄漏通道。由于加油软管内压力较大，而回气管内压力较小（因抽排作用），在两者压差作用下，就产生“回油”现象，在加油机启动后就将油枪软管内的存油抽吸一部分，造成计量不合格。该例说明对加油机磨损问题不容忽视，应视使用情况有计划的进行维修和更换密封圈。

3 小流量检定问题

3.1 问题缘起

在实际检测工作中，有些检定人员对小流量检定概念不清。一是分不清小流量与最小流量的区别，错误把最小流量当成小流量；二是忽视对小流量的检定。因此，下面对该问题进行探讨。

3.2 小流量检定的重要性与方法

加油机小流量不等于最小流量，后者是指加油机可以检测出的最小量。按规程，小流量是指（0.14～0.18）（指加油机现场检定的最大流量）。小流量反映了加油机流量计内泄漏燃油数量的多寡，在小流量状态下流量计运转时间较长，这个期间的泄漏量影响油量计算的准确度，所以小流量检定很重要，新旧规程都规定首次检定必须检测小流量，而且要在规定的流量范围内检测3次。

4 新旧规程的影响分析

4.1 新旧规程的主要差别

新旧规程的差别主要在两个方面，一是新规程只包含检定规程部分，型式评价部分放在《燃油加油机型式评价大纲》（JJF 1521-2015）里面；二是增加了7项内容，调整了1项内容，删除了4项内容（见新规程引言）。增、改、删的目的是根据加油机发展状况和新的标准体系需要，有些不合适的内容要取消和修改，新增一些需要的内容。下面以重复性和付费金额误差检定为例说明。

4.3 付费金额检定的影响

新规程规定2015年10月10日以后生产的加油机须执行5.2条，即付费金额显示值不得大于单价与体积示值计算的金额数量，且两者之差不超过最小付费变量。而旧规程只规定这句话后面部分。以93号汽油为例，单价为5.58元/升，加油量为49.98升，计算金额为5.58×49.98=278.8884元，显示金额为278.88元，两者之差绝对值为0.0084元，最小付费变量为5.58×0.01=0.0558元。显然，278.88≯278.8884，0.0084≯0.0558。

5 结语

综上所述，在燃油加油机检定过程中会遇到各种各样的问题，但只要细心观察和用心思考，这些问题都不难得到解决。在不断解决问题的过程中，学识和能力都会得到有效提升，因此计量检定人员应关注细节，多观察，多思考，则必然能够圆满完成计量检定任务。

参考文献：

[1] 高坡.燃油加油机计量检定中存在的问题[J].中国计量，2015（1）：69-70.

[2] 杨静.JJG443-2015《燃油加油机检定规程》解读[J].中国计量，2015（11）：116-118.

论文作者:张梅英

论文发表刊物:《基层建设》2016年7期

论文发表时间:2016/7/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fbcbc85f0957ec354210c41b.html