# 燃油加油机检定规程解读论文_叶刚

沈阳计量测试院 辽宁沈阳 110179

摘要：燃油加油机是油品贸易结算的强制检定计量器具，被列入九种重点管理的计量器具目录。本文介绍了JJG443-2015《燃油加油机检定规程》，较之前的JJG443-2006《燃油加油机检定规程》检定规程的区别，通过比较JJG443-2015《燃油加油机检定规程》新检定规程更加科学、完善，可为广大检定工作者提供一定的技术保障。

关键词：燃油加油机；检定规程；解读

1 概述

加油站也在我国交通事业发展过程中发挥了很大的作用。而燃油加油机是加油站的核心组成部分，社会对燃油加油机的精度也非常重视。为了确保燃油加油机加油的准确性，必须提高燃油加油机检定的质量。燃油加油机作为对燃油进行贸易结算的强制检定工作计量器具，其计量的准确会直接影响到交易的公平性，与此同时还会影响到消费者的合法权益，所以逐渐成为人们普遍关注的重点。

JJG443-2015《燃油加油机检定规程》（以下简称“新规程”）已于2015年10月10日正式开始实施，新规程与JJG443-2006《燃油加油机检定规程》（以下简称“旧规程”）相比更加规范和严格。新的检定规程对检定条件、检定项目、检定方法、数据处理、检定结果处理和检定周期都进行了部分修改，本文从规程执行方面对应注意的事项进行了总结，与旧的检定规程相比主要有以下几点。

2 新检定规程的变化

与老规程相比新规程在检定项目和检定方法上作了一定的变更，通过比较，可以看出新规程更加科学、使用，并且可操作性强，作者将逐条介绍新规程与老规程的区别。

2.1 术语及计量单位

新规程中增加了体积、流量、压力、温度和时间等计量单位；增加了当加油机内涉及到计量的应用程序或参数被非法变更时、或者当加油机的脉冲当量异常时，加油机应被锁机的自锁功能。删除了旧规程中的税控功能。

新规程对自锁功能进行了定义，原来的防欺骗功能经过几年的使用，进行了升级，功能提升。“自锁功能”是指当加油机内涉及计量的应用程序或参数被非法变更时，或当加油机的脉冲当量异常时，加油机应被锁机。“涉及计量的”指“影响计量准确的”，即程序或参数被非法变更后，影响了计量准确度。新规程对最小付费变量进行了修订。旧规程描述为与最小体积变量相对应的应付金额，新规程描述为单价与最小体积变量的乘积，将计算方法描述出来，但是新旧规程表达的含义是一致的。新规程增加了自动检定装置的定义，自动检定装置是由传感器、数字转换程序和计算机程序等实现加油机自动检定过程的综合系统。它可以代替人工读取数据并计算。

2.2 计量性能要求

新旧规程中对加油机的最大允许误差规定均为±0.30%，但对测量重复性规定不同，新规程中规定为0.10%，旧规程中规定为0.15%。新规程中未对最小被测量最大允许误差、流量测量变换器的最大允许误差、流量比、最小体积变量等方面做具体要求。

2.3 通用技术要求

通用技术要求部分的修订内容与计量性能一样，旧规程通用技术要求中涉及型式评价的部分不在新规程中描述，而是写入型式评价大纲中。根据国际法制计量组织（OIML）的国际建议R117-1-2007的内容，新规程修订增加了对加油机指示装置所显示的数字的高度要求。为了防止加油机指示装置被非法利用，防止增加外挂微处理器等方式人为篡改要显示的数据，新规程要求指示装置的显示控制板不得有微处理器。这样就可以避免通过解析和篡改要显示的数据进行计量作弊，从而保证了加油机的可靠性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4 检定周期的要求

新规程修订中对检定周期作了修改，删除旧规程中的“经调整合格的加油机的检定周期为3个月”，将加油机的检定周期统一调整为加油机检定周期不超过6个月。即无论检定过程中是否进行调整，只要加油机经检定合格，检定周期不得超过6个月。规程编写小组曾选取了有代表性的加油机进行了为期一年的试验，获得了9组数据，数据结果分析表明加油机的检定周期为半年比较合理，能够达到风险与费用的平衡。

3 新检定规程的注意事项

3.1 使用自动检定装置应注意的事项

使用自动检定装置一般在加油机定量加油模式下，通过对油枪出口处的温度、量器中油温和液位等参数的自动测量、补偿和计算，实现对加油机的自动检定。自动检定装置的信号获取、转换、传输必须可靠。计算机程序必须符合规程要求、符合测量操作规范。自动检定装置的技术要求参照规程附录。仲裁检定时，不能使用加油机自动检定装置进行检定。

3.2 掌握标准金属量器的滴定时间

标准金属量器滴定的时间会影响量器的壁挂残留量的多少，滴定时间短，则残留量大；滴定时间长，则残留量小。因此，滴定时间的长短带入的不确定度不可忽略。滴定时间的确定采用量器检定证书规定的滴定时间，检定同一加油枪时，滴定时间一定要统一，否则不能保证重复性的检定条件。

3.3 标准金属量器内的油温测量

标准金属量器内的油温测量：当油枪完成了对金属量器注油后，把 1 支上端系有耐油绳的温度计放入金属量器内，使温度计的测温段处于金属量器中心部位，耐油绳的另一端系在1支长度略大于金属量器溢流罩直径的支架上，支架固定于金属量器上端的计量颈口上，温度计在金属量器内停留5min 后，将温度计从金属量器中抽出，在温度计测温段未露出油液面前快速读取温度计示值。

3.4 标准金属量器液位高度的测量

为了准确测量，在检定前应先将标准量器放置于合适的位置，保证检定时标准量器无任何晃动。使用水平仪调节标准量器的地脚螺钉，使标准量器处于水平状态。然后试运行及湿润标准量器，检查加油机的操作性能，同时观察油器内的油液是否透明无气泡。当标准量器中的油液注满，气泡和油沫消失后，以计量颈中油液的弯月面最低点为准读取标准量器的示值。

4 结语

综上所述，JJG443-2015《燃油加油机检定规程》与JJG443-2006《燃油加油机检定规程》在部分检定项目和检定方法上作了必要的变更，相比之下，新计量检定规程更为科学、合理、严格、系统。新计量检定规程更符合新时代的计量检定的要求，对检定工作来说更具有可操作性，因此JJG443-2015《燃油加油机检定规程》检定规程对广大检定人员具有一定的实际指导意义。

参考文献：

[1] JJG443-2015.燃油加油机检定规程[S].2015

[2] JJG443-2006.燃油加油机检定规程[S].2006

[3] 李玉春.2015版燃油加油机检定规程执行的理解 [J].计量与测试技术，2016

[4] 杨静.JJG443_2015_燃油加油机检定规程解读 [J].中国计量，2015

[5] 董英雄.燃油加油机新旧检定规程对比[J].科技论坛，2016

作者简介：

叶刚，男，1981年11月出生，现工作于沈阳计量测试院，主要从事加油机、油气回收装置等检定工作。

论文作者:叶刚

论文发表刊物:《基层建设》2017年第19期

论文发表时间:2017/11/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fc8d851661067d578c104ab8.html