# 压力表的计量检定与校准研究论文_白文雄 田亚峰

【摘要】科学技术带动了国民经济的迅速发展，在各行各业中发挥着重要作用。压力表作为一种科学计量仪器，也得到了广泛的应用。本文针对压力表的选用和使用问题、计量检定问题等展开了论述，并对压力表检定工作的影响因素进行了分析，提出了相应的解决措施，以为检定人员进行压力表检定校准工作和维修工作提供一定的指导，达到提高相关从业人员业务水平的目的。

【关键词】压力表；计量检定；校准；超差

压力表，顾名思义，是标定测量压力值的一种仪器，广泛应用于工程过程控制和技术测量中。压力表按照用途进行分类可以分为普通压力表、氧气压力表、氨压力表、电接点压力表、耐震压力表、带检验指针压力表、远传压力表、数显压力表、数字精密压力表以及双针(单管／双管)压力表等等，广泛应用在压力特种设备、锅炉等生产生活领域中作为计量器具，是保护生产生活安全的有效措施，可以说是设备的眼睛。生产安全和经营建设直接受到压力表检定质量的影响。

1压力表的安装检定

首先，压力表的安装程序十分简洁，主要是周围环境应注意干燥，不能安置在容易经受机器辐射的地方，且过热与过冷都会影响压力表的精确度；其次，安装压力表时要使其保持竖直状态，方位较靠上时可向前靠拢一些，防止出现工作人员看不到压力表刻度的现象，压力表中经常会存储一些长时间不清理的水汽或凝结水，正常情况下要设置能够缓冲的管道，避免水滴过多影响观察；除此之外，压力表和缓冲管道应定期清理，增加压力表的使用年限。

压力表的检定过程也需要谨慎操作。压力表本身在安装时就已经受过标准的检测，但在合格的安装程序后依然要进行检定，以确保压力表的正常使用。检定的过程有细节要注意：首先，检测压力表是否正常的人员一定要有较高的专业技能，能够处理不同的突发状况，在选择检定压力表的工具时要先与压力表匹配，再就是检查压力表是否在使用保质期之内，以免发生质量问题使得压力校对不准确，压力表的检定要多次不定期进行，分析每次产生的误差，不可超过特定的范围；检定时，两个压力表都要放在检定工具上，倘若检定的压力表是类似于氧气一类的工具表，那么压力表就要放在禁油的接头处，并且将传输通道中可能接触到的空气进行排查，使检定更大程度上接近标准值；安装完检定表以后，对检定的环境也要加以重视，比如房间的空气流通、湿气温度等，都要保证不影响压力表的检定；压力表的完整性也会对检定结果造成很大影响，如果使用零件有缺损，要更换后再进行检定；再就是压力表的检定是根据读刻度线进行的，被检定的压力表的读数可以存在一定范围内的误差，只有此误差在标准范围内时才能认定为压力表合格。

2压力表的检定与校准

1、压力表自动检定方法

压力表也可进行自我检测，主要有两种操作方式：一是活塞式校准流程。二是压力传感器的校准方法。活塞式检测流程的优势较为突出，既保证了精密性也扩大了测量宽度。活塞式压力计检定的主要模式为：实现活塞转动的自动化过程，实现活塞方位的测定和三方为重的安装。根据加重和卸掉的手臂的重力，让电磁阀补给装载过程中小范围的力量，使得压力测量范围扩大。当前的状态是在活塞机的基础上，利用电机传到压力。压力传感器的检测流程为：电机控制推动针阀阀座，导致气体流过的气孔范围不停改变，达到调控并输送压力目的。关于对压力的操作上主要是由电脑进行对电磁阀的管理，进而让压力的误差范围控制在0.1％。

2、检定频率

压力表的运营目的很简单，确保生产机械的稳定和正常操作。国家在压力表的检测上也作出清楚的条文要求，每年上半期进行检测鉴定。压力表在频率上的主要特征可以归为三个类别(B、A、C类)。A种类型是硬性要求的。具有强制性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆条文规定正常的生产过程中，在对压力表进行检测的时间不得超过半年。若是生产过程较为险恶，减少鉴定的时间就尤为重要。要存在较为安全的压力检测条件。B种类型压力表检定时间范围在一年。目的在于对检测的流程和效率状况进行不断进行观察。C种类型压力表用来显示周围流通的气体或液体，对于数值没有明确的要求，所以检测的过程可以依靠工艺的流程即可。

3检定的准备工作

将压力表平放在橡胶垫制成的操作台上，用铺设器固定好，接着看看测试屋子内的环境，将温度保持在10度～30度，并排除屋内具有腐蚀性的气体，并做好在测试时间内，压力表的校准设备不被移动。在正常的操作过程中，耍用汽油进行管道检查设备的清洗，将空杯内装满压力的介质，保证能正常用电，然后观察—下压力表的垫片能否正常使用。如果以上过程一切正常，可以讲校准压力表和准确的压力表在水平面内平行放置，标的正中间是可以在一条水平线上的。

4被测压力表的校准方法

1、查外观

外观检查包括：压力表表身、表盘、表针、刻度等，外观上的压力表，并做好检测成果登记。在没有进行检测时，就不可以对检测的结果进行评价。

2、测定显示数值误差

压力表的准确与否是根据校准线来说明的。一是耍进行数值检测，需要动作轻缓慢慢的波动指针对准校准线，并保持稳定不变，方可进行指针的读数。二是将压力表的体现值登记在册。三是将检测之前的压力记录下来，按照一样的流程在此进行检测压力表存在的各种误差和不稳定的现象，都要满足相关的规定即可。

5压力表的不确定度评定构建

由于压力表本身的原因和受外界因素的影响，压力表在检定的过程中会存在一定的误差，这些误差产生的原因千奇百怪，这里便不予讨论。但误差对压力表不确定度的评定造成的影响却是不得不论述的焦点。根据JJG52—2013《弹性元件式一股压力表、压力真空表及真空表》的规定，由于压力表内部的敏感组织受外界的影响较为明显，在进行压力表计量检定的过程中，应将外界的温度控制在十五摄氏度至二十五摄氏度的范围内，而后利用压力表检定装置检定，观察其产生的压力值，并计算被检定的示值误差。在进行压力表检定的不确定度评定构建时，应注意以下几个方面的内容：第一，在条件允许的范围内，进行多次的计量检定，增加不确定度评定的依据；第二，衡量示值估读、环境温度和结果输入对压力表不确定度的影响，

6检定压力表时应注意的事项

首先检测的环境温度应该在5～30℃室温下进行；校验中观察被检表指针动态，核对读数时，先对准标准表刻度，再从被检表上看误差数值；校验中应带有效数字的刻度均匀选取校验点，除起针位置外，最少不得少于4个校验点；校验中应进行两次读数，一次是在轻敲表壳前进行，一次是在轻敲表壳后进行，当轻敲位移符合要求后，才能判断刻度点误差；各刻度点的误差，以轻敲表壳后的指数为准，每一检定点上都不得超过所规定的最大允许基本误差；不能只顾使用点符合误差，而不顾上限处的误差，仅上限处超差，则该表精度等级，应以上限处的超差量计算；校验一般压力表与校验标准压力表不同，它只加封检定铅封，不出具检定证书，不必做检定记录，但有时为了考核需要，还是应该把检定中情况记录下来，以便事后核查和评分。保证压力表的正常运行，为企业改善生产环境，安全生产。文明生产提供技术保障。

结语

压力表在日常工作生产中发挥着巨大作用，因此压力表的检定与校准要加以重视，防止因误差影响设备的运转。关于压力表各方面的问题要悉心研究，彻底了解压力表的运作原理，提高其精确值。

参考文献：

[1]吴泽刚.工业压力表计量检定与使用注意事项[J].科技与创新,2016(06).

[2]林景星,林勤,王孔祥,王永红.压力校验器测试项目和方法的研究[J].质量技术监督研究,2015(04)

论文作者:白文雄 田亚峰

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fd0a1664b87c34931801f291.html